## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 关节镜动力系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于关节镜手术中大、小关节腔内的软组织和骨组织切除
*2 | 资质认证 | 具备CE、FDA及CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 正转、反转、往复转功能 | 具备
3.2 | 最大力矩 | ≥20oz-in |  |  |  | 需量化
3.3 | 主机窗锁功能 | 具备
·3.4 | 转速 | 至少包含(500-8000)转/分
3.5 | 操作模式
3.5.1 | 转速模式和级数模式 | 具备
3.5.2 | 设置往复转的间隔时间或往复次数 | 具备
·3.6 | 功能接口
3.6.1 | 手柄接口 | ≥2种
3.6.2 | 同一控制主机同时操作 | 具备
3.7 | 脚踏功能
3.7.1 | 无级变速 | 具备
3.7.2 | on/off控制模式 | 具备
3.7.3 | 控制正转、反转、往复转 | 具备
3.8 | 动力手柄可高温高压消毒 | 具备
*4 | 配置需求 | 主机≥1台，脚踏≥1个,动力手柄≥2个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。