## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 安全型换笼工作台（双人） |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 160
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 具备双功能（换笼功能、生物安全柜功能）
·1.1 | 换笼功能 | 可作为换笼工作台
·1.2 | 生物安全柜功能 | 可作为二级生物安全柜使用
*2 | 资质认证 | 具备ISO-9001认证或ISO14001认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 双工作模式 | 设备可以在符合国际关于生物安全柜2级（EN12469）界定的标准的模式和专业换笼工作台模式工作。工作区空气洁净度等级为ISO 4（根据 ISO 14644-1标准）
3.2 | 电源供应 | 220V，50HZ
3.3 | 外部尺寸（W×D×H) | ≤1700 mm×850 mm×2325mm
*3.4 | 高效过滤 | 换笼工作台区域及传递舱区域均装有H14高效滤网,且每个高效必须通过DOP测试,须随机器带测试报告
3.5 | 高效过滤过滤效率 | ≥99.995%
3.6 | 工作台内气流速度 | 垂直流，≥0.35m/s
3.7 | 工作台气障帘速度 | ≥0.4m/s
3.8 | 初效过滤网 | 机器带有≥3个G4初效过滤网
*3.9 | 工作台气流组织 | 60%循环，40%外排
3.10 | 工作台外排气体量 | 730m3/h ±10%
3.11 | 工作台循环气体量 | 1100m3/h ±10%
3.12 | 工作台空气洁净度 | 等级为ISO 4（根据 ISO 14644-1标准）
3.13 | 操作面板 | 轻触电子开关，无语言障碍图标式指示
3.14 | 设备外部构成 | 外部主体为ABS 与 环氧涂层不锈钢构成，两侧与前部玻璃为钢化玻璃
3.15 | 工作台前玻璃面板 | 6mm 厚防紫外玻璃
·3.16 | 工作模式 | 可选择生物安全柜模式以及换笼工作站模式
3.17 | 换笼工作站模式 | 工作区域（W×D×H）≥ 1490*500*690mm
*3.18 | 换笼工作站台面材质 | 工作台面材质为防化学防刮痕的千思板（TRESPA）材质
3.19 | 生物安全柜模式 | 工作区域（W×D×H） ≥1490*500*600（均值）mm
*3.20 | 生物安全柜模式工作区域 | 由可移动的304L不锈钢组成
3.21 | 噪音 | ＜65dB
3.22 | 机载微电脑 | 机载微电脑可调节风机速度保证层流风和风帘风速的恒定，风速不受滤网堵塞程度的影响
*3.23 | 升降功能 | 电动升降功能，脚轮移动功能。
3.24 | 过氧化氢灭菌程序 | 可在过氧化氢灭菌舱内工作状态下灭菌，使得机器内部达到灭菌状态
3.25 | 机器可清洁性 | 机器结构的角落均为弧度角设计以避免污物积累
·3.26 | 照明灯 | 灯光亮度可调节，LED灯，2500流明，若灯光调节超过相应标准，会进行报警提示
·3.27 | 测试报告 | 风速测试，噪音测试，电子测试，DOP测试，警报测试
3.28 | 报警及安全指标 | 当紫外灯老化，流速过高或过低，过滤器到期，工作区玻璃窗未关闭等情况发生时，进行警报，蜂鸣和提示
3.29 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
·3.30 | 客户案例 | 提供生物安全实验室使用用户名单
*4 | 配置需求 | 主机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后6个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。