## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 倒置显微镜（可拍照） |  | 总数量（台/套） | 4台 | 预算总金额（万元） | 104
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 用于活细胞标记的观察，并能使用各种材质的培养皿、多孔板、细胞培养瓶
2 | 资质认证 | CFDA（NMPA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 光学系统、明场光源 | 采用无限远光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm，长寿命LED透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命≥40000小时，色温恒定于4500K。
·3.2 | 调焦行程 | 调焦行程≥12mm，≥6孔位编码物镜转盘
3.3 | 观察方式 | 至少具备明场、荧光、相差、微分干涉等观察功能
3.4 | 载物台 | 尺寸≥248 x212mm, 行程≥127×83mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持24-68mm培养皿、玻片、多孔板等器皿
*3.5 | 观察镜筒及目镜 | 视场数≥25mm
·3.6 | 物镜
3.6.1 | 平场消色差相差物镜1 | 5×，数值孔径：NA≥0.12
3.6.2 | 平场消色差相差物镜2 | 10×， 数值孔径：NA≥0.25
3.6.3 | 长工作距离平场荧光相差物镜1 | 20×， 数值孔径：NA≥0.40
3.6.4 | 长工作距离平场荧光相差物镜2 | 40×， 数值孔径：NA≥0.60
*3.7 | 聚光镜 | 转盘式高级聚光镜，视野≥25mm，工作距离≥28mm, 数值孔径≥0.55，可兼容明场、偏光、相差、霍夫曼、微分干涉等观察方式
*3.8 | 彩色相机 | 配备显微镜同品牌原厂CCD
*3.8.1 | 物理像素： | ≥1990万像素
3.8.2 | 图像采集速度： | ≥7 fps @1990 万像素；≥19 fps @500 万像素 2x2 Bin. 2736 x 1824；≥32 fps @230 万像素 3x3 Bin. 1824 x 1216
3.8.3 | 像素 | ≤2.4μm×2.4μm
3.9 | 显微图像控制及分析软件 | 图像采集、分析软件、显微镜、摄像头与控制软件为厂家自研软件，设定实验条件给快速设置和采集所属通道图像采图、高速图像采集，完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,可实现图像采集、图像显示和管理，图像视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。可测量、可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台/套） | 主机 1台、≥6孔位编码物镜转盘、明场光源 1套、物镜 1套（5x/10x/20x/40x）、通用样品夹及多孔板夹具1套、显微镜同品牌原厂彩色专用相机 1套、电脑工作站1台（不低于i5处理器,16G内存，1T硬盘，2G独立显卡，23英寸显示器）、显微图像控制及分析软件 1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。