## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑机接口脑电脑功能检测设备 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 79
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 多通道常规脑电/脑功能/事件相关电位等检测
2 | 资质认证
*2.1 | NMPA认证 | 具备
·2.1 | FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 数据采集、存储与实时显示 | 软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整；连续或分段采集，一套采集软件可以支持同时采集≥8人脑电数据。
3.2 | 数据回放 | 可进行数据的离线回放
3.3 | 阻抗检测 | 可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测
*3.4 | 在线分析功能 | 可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析；在线进行滤波（从傅氏变换到小波变换）；在线进行脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均；在线进行PCA/ICA成分分析；2D和3D脑电地形图（时域及频域特征）及其动态在线呈现；
3.5 | 脑地形图功能 | 具有电位地形图及功率地形图的计算与显示功能
3.6 | 事件相关电位检测 | 软件可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行P50、N100、MMN、P300、N170、N400等多种范式的检测
3.7 | 事件相关电位叠加 | 可在叠加波形时进行通道剔除、重参考、滤波范围选择、片段（epoch）时长设置、片段（epoch）剔除和恢复（自动和手动）等参数调整
*3.8 | 批量处理功能 | 可生成宏命令支持数据批量处理
3.9 | 离线分析功能 | 可进行离线事件相关脑电位PCA/ICA、时域、叠加平均、频谱、相干同步分析；
3.1 | 硬件配置 | 至少Intel-i5 CPU、≥8G内存空间、硬盘空间1T以上，屏幕尺寸≥23英寸，Windows 10 64位及以上操作系统
3.11 | 放大器 | 通道数：≥40通道,支持32导单极脑电，8个双极导联，含心电、肌电、眼电等；
3.12 | 输入噪声 | 不大于2μV（峰峰值）
3.13 | 共模抑制比 | 各道不小于100dB
3.14 | 数模转换 | ≥24bit
*3.15 | 采样频率 | ≥4000hz
*3.16 | 灵敏度 | ≤20nV；
*3.17 | 信号传输 | 信号传输：有线及无线网线方式；
*4 | 配置需求 | 1.电脑 2台 2.放大器 1个 3.头盒连接电缆 1根 4.网线 1根 5.刺激呈现软件 1套 6.采集软件 1套 7.分析软件 1套 8.导电膏 6桶 9.磨砂膏 3支 10.电极帽 1顶
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R 开放耗材 £ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。