## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 数字化肌肉功能评估系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于直接测量小鼠离体肌肉组织的力学性能，反应肌肉张力、长度、收缩速率三种参数之间的关系，可进行等长收缩、等张收缩、离心或向心收缩等多种真实肌肉收缩方案
2 | 技术和性能参数
2.1 | 实验方案
*2.1.1 | 抽搐张力实验方案 | 具备抽搐张力实验方案
*2.1.2 | 强直收缩张力实验方案 | 具备强直收缩张力实验方案
*2.1.3 | 肌肉疲劳实验方案 | 具备肌肉疲劳实验方案
·2.2 | 活体实验扩展性 | 可搭载活体实验平台
·2.3 | 原位实验扩展性 | 可搭载原位实验平台
*2.4 | 可测试肌肉部位 | 至少具备趾长伸肌、胫骨前肌、比目鱼肌、隔膜肌
2.5 | 电刺激器
2.5.1 | 电流刺激模式 | 具备，可以监测刺激电流范围
2.5.2 | 电压刺激模式 | 具备，可以监测刺激电压范围
2.5.3 | 电流刺激范围 | 电流刺激范围至少包含0-1.0A
2.5.4 | 电压刺激范围 | 电压刺激范围至少包含0-50V
2.6 | 张力、位移双模传感器
·2.6.1 | 肌肉张力和位移的同步测量功能 | 具备
*2.6.2 | 力传感器量程 | 具备测量0-1.0N力度的量程
·2.6.3 | 力传感器精度 | ≤1.0 mN
2.7 | 离体浴槽 | 具备离体肌肉组织专用的浴槽
·2.8 | 软件内置实验方案资料库 | 配套仪器控制软件内具备预设的标准实验方案库
*2.9 | 自定义实验方案设置 | 具备自由设置刺激参数的功能以实现非标准的自定义实验方案
·2.10 | 数据预处理 | 具备实验数据预处理功能
2.11 | 数据导出格式 | 实验数据可直接导出为excel格式的文件
2.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报近三年不良事件情况
3 | 配置需求
*3.1 | 软件 | 采集分析软件1套
3.2 | 硬件
*3.2.1 | 电刺激器 | ≥1套
*3.2.2 | 力传感器 | ≥1套
*3.2.3 | 离体实验浴槽 | ≥1套
·3.2.4 | 笔记本电脑工作站 | ≥1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。