## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 关节韧带数字体查仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
·1 | 基本要求 | 具备对关节部位施加定向应力，辅助拍摄应力片；可实时显示应力-位移曲线，量化关节查体，评估关节被动稳定性
2 | 技术和性能参数
2.2 | 系统性能指标
·2.2.1 | 应力测量范围 | 0-190N
*2.2.2 | 应力精度允差 | ≤±5N
·2.2.3 | 位移测量范围 | 0-60mm
*2.2.4 | 位移精度允差 | ≤±0.5mm
·2.2.5 | 最大推进距离 | ≥95mm
2.2.6 | 设备可存储数据存储量 | ≥2000例
2.2.7 | 待机时间 | ≥40小时
·2.2.8 | 显示屏尺寸 | ≥4.3英寸
2.3 | 系统功能
2.3.1 | 辅助膝关节、踝关节应力片拍摄功能 | 具备
2.3.2 | 应力施加过程对应力和位移数据记录功能 | 具备
·2.3.3 | 目标压力下快速锁定装置 | 具备
2.3.4 | 特定压力位移数据显示 | 具备
2.3.5 | 回看历史数据的功能 | 具备
2.3.6 | 自定义起始位移采集的压力阈值 | 具备
2.3.7 | 数据传输 | 具备有线或无线数据传输
2.3.8 | 主机支持独立使用 | 具备
2.3.9 | 应力安全提示功能 | 具备
2.4 | 软件
2.4.1 | 支持生成韧带松弛度检查报告功能 | 具备
2.4.2 | 双侧、不同数据对比功能 | 具备
*3 | 配置需求 | 主机：1个 支架：1套 膝关节配件：1套 踝关节配件：1套 数据线：1根 专用软件：1套 中文操作手册：1本 包装箱:1个
4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 须承诺至产品销售后10年
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。