## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血液体液分析仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 筛查血液性疾病，如贫血、各类白血病、判断出血及各种感染等疾病
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测原理 | 采用核酸荧光染色半导体激光流式细胞计数检测
3.2 | 检测通量 | ≥60标本/小时
3.3 | 报告参数 | ≥32个
3.4 | 样本用血量 | ≤30ul
·3.5 | 标配功能 | 具备全自动网织血小板、网织红细胞计数分类、网织红细胞血红蛋白含量功能
3.6 | 幼稚细胞检测功能 | 具备
3.7 | 低值检测 | 同时具备低值白细胞
·3.8 | 质控品及校准品 | 质控品及校准品有CFDA及FDA认证，质控品同时包含所有检测血球检测项目，有网织红细胞认证校准品
3.9 | 检测线性
3.9.1 | 白细胞 | 0-440·109/L
3.9.2 | 红细胞 | 0-8.6·1012/L
3.9.3 | 血小板 | 0-5000·109/L
3.1 | 正确度 | 白细胞：≤3.0%，红细胞：≤2.0 %，血红蛋白：≤2.0%，血小板：≤5.0 %
3.11 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（本包） | 全自动血液分析仪主机2台，工作站2台，专用软件（或内置）
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.6 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（试剂类）
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 全自动血液体液分析仪 |  | 数量： | 2台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 全血细胞计数+5分类检测 |  | 100000
2 | 网织红细胞分析检测 |  | 30000
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。