## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声手术系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 利用超声完成精细骨科开放手术和椎间孔镜手术骨组织的切割、磨削
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 工作频率 | （20-40）KHz |  | 40KHz，高打击力度，低噪音设计，频率越高，每秒打击次数越多，越有利于快速粉碎骨骼。 | 40KHz，高打击力度，低噪音设计，频率越高，每秒打击次数越多，越有利于快速粉碎骨骼。
3.2 | 工作原理 | 基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割 |  | 基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割 | 基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割
·3.3 | 超声最大工作振幅 | ≥120μm
·3.4 | 输出超声最大电功率 | ≥80W，功率连续可调
3.5 | 冲洗方式 | 具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗。冲洗流量档位可调节并可记录单次手术用水量。流量：0ml/min～99ml/min，允许误差±10ml/min |  | 具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量档位可调节并可记录单次手术用水量。流量：0ml/min～99ml/min，允许误差10ml/min。 | 具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量档位可调节并可记录单次手术用水量。流量：0ml/min～99ml/min，允许误差10ml/min。
·3.6 | 手柄装卸 | 手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装 |  | 手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装。 | 手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装。
3.7 | 刀头种类 | 至少包含磨骨刀和切骨刀两大类刀头
3.8 | 软件和控制 | 提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量参数等参数 |  | 提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量参数等参数。 | 提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量参数等参数。
3.9 | 输出控制方式 | 采用脚踏式控制方式，控制超声输出和冲洗 |  | 采用脚踏式控制方式，控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键。 | 采用脚踏式控制方式，控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键。
·3.10 | 手柄使用方式 | 切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄
3.11 | 显示屏 | 彩色触摸显示屏
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
·3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报近三年不良事件
*4 | 配置需求 | 超声骨刀主机1台、手柄1把、注水帽1个、手术管道1根、扳手2把、台车1台以及其它标准配件1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
| 采购方式 建议 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。