## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创心输出量测量系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于心脏康复运动每博阈评估、床旁抬腿负荷实验评估，能够与六分钟步行试验同步评估
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 测量参数 | 3.3.1. HR:心率 3.3.2.SV:心收缩量 3.3.3. CO:心输出量 3.3.4.CI:心脏指数 3.3.5.CTI:心收缩指数 3.3.6.VET:瓣膜射血时间 3.3.7. EF:射血分数 3.3.8. EDV:舒张末期容量 3.3.9. SVRi:外周血管阻力指数 3.3.10. SVR:外周血管阻力 3.3.11 LCWi:左心作功指数 3.3.12. TFI:胸液指数 3.3.13. ECG:心电波形 3.3.14 EDFR:前负荷率
3.2 | 测量方法 | 改良型心阻抗法、形态校正法
3.3 | 参数校正法 | 信号形态分析诊断
·3.4 | 传感设备 | ≥6通道测量
3.5 | 主要评估方式 | 使用每博量估算公式、血流动力学分类模型
·3.6 | 系统可选监测方式 | 静态监测、运动监测
·3.7 | 电脑端监测软件 | 通过CFDA注册认证
3.8 | 数据报告储存 | ≥10000份报告存储
3.9 | 运动监测方式 | 病人在跑步机或者踏车上监测病人的运动状态下的运动数据
*3.10 | 监测设备 | 无线遥测发射盒，方便急救处理
·3.11 | 动态监测方式 | 可以让病人随身携带，监测病人各种行为方式下的动态数据
·3.12 | 测量频率 | 运动状态下测量参数采集可在1-30秒内自由设定
3.13 | 实时监测 | 运动状态下实时数据连续监测可以显示
3.14 | 排血量测量 | 系统能够设定排血量的正常值范围，通过图形直观判断病人属于高排血量或者低排血量。
3.15 | 对比分析 | 同一个病人的前后数据可以在同一画面上进行叠加对比显示，以突出该病人通过锻炼或者药物使心排量得到提高或者下降。
·3.16 | 综合评估系统 | 该设备可以和运动平板或者运动心肺同步运动评估。
·3.17 | 心率变异功能 | 时域：SDNN、SDANN、SDNN Index、R-MSSD、NN50 频域：TP、HF、LF、VLF、ULF、nLF、nHF、LF/HF FFT spectrum、AR spectrum、Poincare Plot、DFA
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 设备主机1套（支持动态监测）、无线遥测接收1套，台式工作站1套、便携工作站1套、盒套1套、打印机1套、配套电极片2000片。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | *配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □开放耗材 R封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 封闭耗材
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 无创心输出量测量系统 |  | 设备项目编号： | 数量：1 台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 无创心输出量测量系统专用电极片 | 无 | 1800
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。