## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 身体姿态评估系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 47
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可自动识别人体的关节点，从正面，侧面，背面对受试者的站姿、脊柱侧弯、X\O型腿、足内外翻等进行评估，还可以进行肌肉波纹分析、骨骼分析预测、Q角分析，零辐射。为制定治疗计划提供可靠的参考价值，治疗前后的评估结果进行对比。 可以自动生成个性化身姿评估报告、身姿骨骼模拟图、肌肉报告分析图。
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 评估分析 | 可自动识别人体的≥20个关节点（第七颈椎、肩峰、股骨大转子、髌骨中点、外踝等），从三个方向（正立位、侧立位、后立位）对患者解剖位站姿、膝关节稳定性、踝关节稳定性、骨盆稳定性、身体平衡性等情况进行评估分析。 |  |  |  | 可量化
2.2 | 自动分析功能 | 摄像机每秒可进行≥30次的自动分析
*2.3 | 评估功能 | 可从三个体位（正立位、侧立位、后立位）对患者进行数据采集，根据成像色彩交替变化，色彩间隔间隙，分析患者如高低肩情况、骨盆稳定性情况、脊柱生理曲度，及异常姿势对应肌肉相对状态的影响情况等。
2.4 | 评估种类 | 静态站姿平衡能力评估，重心偏移测绘，预防跌倒风险
·2.5 | 丰富的手动测量工具 | 包括量角器、直尺、拖动、镜像、截取、标点、垂线、水平线、垂线夹角、水平夹角等。
2.6 | 颈部负重分析 | 具备
2.7 | 双侧Q角分析 | 具备
·2.8 | 声音反馈提示 | ≤3秒取平均值，声音反馈提示。
*2.9 | 自动生成报告 | 根据数据采集结果，自动生成精细化身姿评估报告、身姿骨骼模拟图
*2.10 | 报告内容 | 包含头部眼睛倾斜、水平、头部位置；双肩水平；躯干倾斜、骨盆的水平位和前后倾位、双膝关节的水平位、膝关节的过伸过屈、踝关节的水平；脊柱侧弯检测、Q角检测、足部内外翻检测等。
2.11 | 分析种类 | 可自动分析患者肌肉状况。
2.12 | 报告格式 | 报告可预览打印，可以生成PDF，以及数据化表格。
·2.13 | 数据分析 | 实时显示动态生物力学数据，可配合动作及肌筋膜分析系统进行实时数据分析。
·2.14 | 配备姿势镜 | 配备蓝光光源补充姿势镜，附带网格参考线。
2.17 | 硬件参数 | 1.具备体感深度摄像头 1.1功能：进行肢体及关节捕获 ② 色彩分辨率≥1920x1080 ③ 色彩帧率≥30fps ④ 深度摄像头≥100 万像素 ToF ⑤ RGB 摄像头≥1200万像素，卷帘快门CMOS传感器 ⑥ IMU∶3D 电子加速度计和 3D 电子陀螺仪麦克风 ∶七麦克风圆形阵列 ⑦ 线长：≥2 米 重量：≤500g
2.18 | 显示屏幕 | 功能：显示测试的实时数据 产品尺寸：≥27寸 显示器
2.19 | 主控台 | 功能：操控台、支撑显示屏
2.2 | 台式机 | 功能：软件载体 ① Windows7 以上操作系统 ② i7 以上处理器，八核16线程 ③ 台式机配 3.0USB 输出口 ④ ≥16GB 运行内存 ⑤ 显卡Nvidia GeForce 1660 6G以上显卡 ⑥ ≥128G固态硬盘 ⑦ ≥1T硬盘
2.22 | 报警及安全指标 | /
2.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 软件 1套 主控台 1套 电脑 1套 姿势分析镜 1套 电源线 2根 摄像头 1套 打印机 1台 无线键盘鼠标1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。