## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心肺康复管理系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对接评估设备数据提取制定运动处方，并且可管理功率自行车并且执行运动处方，运动轨迹图形和数据（负荷，时间，速度）与心电监护图形和数据（心电，血氧）同屏显示
*2 | 资质认证 | 系统具备NMPA认证或软著，遥测心电血氧监测与血压监测具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 个人信息 | 用户的基本信息（包括身高、体重、年龄、电话等相关信息），主要功能包括新建、修改、查询、删除人员信息以及人员相关的评估量表管理；
3.2 | 用户信息 | 具有患者危险程度分级、患者来源和患者病种分类，并且患者的危险程度分级在患者康复锻炼时在患者锻炼界面显示。
·3.3 | 量表评估 | 涵盖心脏康复临床使用的多张量表，至少包含：目前诊断治疗调查表、冠心病危险因素调查表、危险程度分级评定、肌肉适能评定、柔韧性适能评定、平衡性适能评定、Barthel指数评定、工具性日常生活评定、焦虑抑郁量表、生活质量评估量表、匹兹堡睡眠质量评定、量表可根据临床使用情况进行增加或删减；
·3.4 | 软件系统 | 可无线对接运动心肺测试系统，六分钟步行试验测试系统，人体成分测试系统、无创心排等评估设备（不限厂家），读取患者的评估报告。
3.5 | 心肺功能评估 | 提供用户的心肺功能评估数据，包含用户运动心肺评估数据记录和新心肺报告生成；
3.6 | 软件系统 | 同一个患者两次不同时间的运动心肺评估关键数据对比（最大氧耗量/AT摄氧量，最大瓦数/AT瓦数，最大MEST/AT MEST,PETCO2等数据），可形成柱状对比图，方便查看关键数据的上升和下降。
3.7 | 运动心肺处方 | 运动心肺评估完后提供完整的运动心肺报告（从运动心肺设备采集得到）；
3.8 | 心电报告 | 可以单独查看用户心肺功能评估时的心电报告（从运动心肺设备采集得到）；
3.9 | 健康方案 | 为用户提供通过评估检测后的健康方案建议，包含运动处方、营养处方、睡眠处方、心理处方、药物处方五个方面；
3.10 | 运动方案 | 软件自动给用户提供运动处方（可人工修改）；
·3.11 | 运动系统 | 可同时控制≥26台功率车，方便后期拓展（提供检验报告）；
3.12 | 语言 | 软件系统提供中文语言；
3.13 | 软件系统 | 系统内置卡尔文靶心率公式，方便通过不同方式计算、设定运动处方；
3.14 | 采集端功能 | 需提供防止信号干扰方案，保证心电信号稳定及功率车数据传输稳定；
3.15 | 软件系统 | 具有数据实时显示功能,可对锻炼过程中患者的锻炼负荷、锻炼时间、转速等锻炼数据在显示屏上实时同屏显示,使治疗师能够在锻炼过程中对患者锻炼情况进行实时快速评估；
3.16 | 同屏显示 | 锻炼过程中心电、心率、血氧数据与锻炼轨迹同屏显示
·3.17 | 软件系统 | 软件可为不同用户设定个性化运动处方，并且提供多种运动处方锻炼模板，包括：恒定功率控制模式、间歇负荷锻炼模式、恒定心率锻炼模式、间歇恒定心率、跑台锻炼模式、自定义模式等多种锻炼方案；
3.18 | 存储 | 文档需存储所有锻炼数据,支持多种方式显示(PDF\Excle\word等)以及打印输出格式
3.19 | 锻炼数据 | 可对多次锻炼数据进行对比，呈现锻炼进展
3.20 | 锻炼过程 | 锻炼过程中可以实时调整运动模式、锻炼负荷、锻炼时间等锻炼参数，并且可在任意时间进行目标心率锻炼方案与恒定负荷锻炼方案的切换。在任何需要的时候，可以随时停止任何一项的锻炼，或者随时切换到恢复阶段
3.21 | 报警功能 | 可设置锻炼中的最大心率、血氧等监测参数，锻炼过程中，超出设定数值时，软件可报警提醒、进入恢复阶段或停止锻炼
3.22 | 数据回放 | 锻炼后可随时同步查看运动过程中的心电、心率、血氧、负荷等生理参数和运动参数
3.23 | 系统功能 | 锻炼过程中有患者伯格运动感觉量表（RPE）询问和记录，如果患者RPE大于16，患者的锻炼负荷会自动降低
·3.24 | 连接 | 系统可以无线控制有氧功率车、阻抗锻炼器、跑台等多种锻炼设备，可直接下达运动方案
3.25 | 系统功能 | 锻炼过程中有会有询问交流和沟通界面跳出，方便提醒操作者。
·3.26 | 运动监护参数 | 屏幕分辨率≥128 x 128。 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示。 智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置，支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态。 当识别到血氧探头接入时，设备自动显示血氧参数监测，无需手动设置。 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示。 显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示。 重量＜150g，标配挂带包，便于病人随身携带。 具自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式。
3.27 | ECG测量 | 支持3/5导心电监测 HR测量范围：成人：15bpm ～ 300bpm
3.28 | Resp测量 | 测量范围：成人 0 rpm ～ 120 rpm 分辨率≤1rpm，精度≤2rpm
3.29 | SpO2测量 | 测量范围：0-100% 精度≤2%（70% ～ 100%）
3.3 | 运动监护模块 | 支持0.67Hz的高通滤波 具备一键实现呼叫护士功能，保证监护安全。 具备更换电池不掉电功能。 支持监护数据的存储及回顾，时长≥1.5小时。 支持未来科室的监护系统升级需求，可与同品牌监护仪混合联通至中心监护系统，实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。
3.31 | 立式功率车模块 | 阻力类型:电脑控制的电磁涡流阻力系统 功率调节范围（6-999）瓦 负荷递增幅度≤每1瓦可调 负荷精确度：负荷最大变异系数≤2% 转速范围（0–130）转/分 车把位置调整：可作360°旋转，≥（75-135）cm升降 车座高度手动动调节，适合患者身高范围≥（120-210）cm 最大可承重≥160公斤 患者显示器中图形需有显示以下指标:转速 治疗师显示器(LED)显示以下指标：负荷,转速,时间,血压,心率 按键:薄膜按键 功率车自带≥5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），≥10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式 数据无线传输，可以在控制系统上远程无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案）
3.32 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 心肺康复管理系统1套 系统工作站1套 遥测心电血氧监测5套 血压监测5套 立式功率车1台 打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | £无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。