## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 呼吸锻炼器 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于呼吸肌评定锻炼，满足临床科室评估病人呼吸肌功能的需求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 变量调整 | 可变量调整锻炼负荷，自定义个性化呼吸锻炼方案
*3.2 | 多模式选择 | 有多种锻炼模式可选择，至少包括：恒定负荷模式、间歇锻炼模式、TRRL模式，可震动排痰。
3.3 | 负荷显示 | （5-140）cmH2O
3.4 | 软件功能 | 可自动生成保存检查评估数据，并可以以报告的形式完整打印输出：PDF,WORD,JPG等
*3.5 | 可实时监测 | 在使用过程中可具备实时检测患者使用过程，实时监测吸（呼）气功率、流速、体积、负荷，能量消耗等指数
3.6 | 精确度 | 压强≤1% 流速≤5% 体积≤5%
3.7 | 报警及安全指标 | 电池电量低；锻炼结束，提示充电，充电指示器：充电过程中有指示灯显示，屏幕有电池充电标识显示
3.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 呼吸锻炼器、分析软件/一套，配套咬嘴*30个，配套工作站*1套，推车*1台，打印机*1台
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 封闭耗材
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 呼吸训练器 |  | 设备项目编号： | 数量：5台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 一次性呼吸咬嘴 | 无 | 5000
…
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。