## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携平衡肌力测试锻炼系统 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 32
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要适用于PT、OT、老年康复、残疾人康复、心脏康复、肺康复等。能一分钟快速评估出患者肌肉力量、关节活动度、下肢压力分布，自动生成个性化报告，制定合理运动处方进行锻炼。
·2 | 资质认证 | CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 设备概况 | 设备可以针对人体不同的部位，量化评估及锻炼。
3.2 | 连接 | 软件与硬件通过无限蓝牙连接，最大连接范围≥20米。
3.3 | 软件功能 | 同一移动终端可连接≥20个测量设备，测量设备可同时使用互不干扰
·3.4 | 软件功能 | 软件设备相互结合，评估、锻炼、报告一体化，精确评估（肩、肘、腕、颈、躯干、髋、膝、踝、手指）最大等长肌肉力量，最大肌肉耐力，关节角度，平衡，下肢压力分布。
3.5 | 软件功能 | 系统包含语音指导，视觉反馈，锻炼时有大屏幕可视化，可量化，视觉反馈，处方完成达标率，完成效率。参与游戏情景互动完成康复锻炼。
·3.6 | 软件功能 | 实现1分钟内评测任何一个肌肉群的肌肉最大力量，并可实现锻炼，游戏一体化，其配件包括全身等长等张最大力量评测，平衡，关节角度评测及锻炼系统。
3.7 | 处方 | 系统自动生成运动处方，制定科学康复计划，通过测试评估后，包含等长肌肉力量锻炼处方，等长肌肉耐力锻炼处方，关节角度锻炼等，并可不限量添加个性化处方。
3.8 | 软件功能 | 运动强度、运动时间、运动频率可自定义设定、运动方式可自定义选择。
3.9 | 报告 | 评估后自动即刻报告（自动或主动）储存云端，治疗前后参照对比，并可导出PDF与Excel（精确到毫秒的数据，作为科研）两个版本，数据量化，减少主观干扰。
·3.10 | 测量值 | 峰值力、峰值角度、达到峰值力的时间、峰值角度的时间、测试平均值
·3.11 | 情景互动 | 项目不少于10个，游戏难度不少于10个等级，方便给需要测试者制定进阶方案。
3.12 | 握力测试器 | 测力范围：≤90千克、灵敏度：≤0.5千克、精度：≤0.1千克
3.13 | 肌肉测量测试器 | 测力范围：≤90千克、灵敏度：≤0.5千克、精度：≤0.1千克
3.14 | 测力台 | 测力范围：每块板≤300 千克、灵敏度：≤2.5千克、精度：≤0.5千克
3.15 | 关节角度测试器 | 灵敏度：≤5度精度：≤3度
3.16 | 气压变化测力器 | 测力范围：≤90千克、灵敏度：≤0.5千克、精度：≤0.5千克
3.17 | 等长测力器 | 测力范围：≤300千克、灵敏度：≤0.5千克、精度：≤0.1千克
3.18 | 移动客户端 | 屏幕尺寸≥10寸、内存≥64G
3.19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套测试软件一套
4.2 | 硬件 | 1、握力测试器1个 2、肌肉力量测试器1个 3、测力台 一对 4、关节角度测试器1个 5、气压变化测力器1个 6、等长测力器一个 7、移动客户端≥2个
4.3 | 器械 | 1、阻力带2个 2、可调刚性表带1个 3、关节角度带2个 4、肌力测试固定环1个 5、肌力测试把手1个 6、手/脚踝套各一个 7、钩环2个 8、拉杆箱1个 9、充电器1个 10、气针1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。