## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 床旁康复移动工作站 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可对心脏手术前后、心脏疾病患者、呼吸疾病患者、长期卧病患者、气管插管患者等进行心肺康复
·2 | 资质认证 | 软件具备CFDA（NMPA）认证或软著
3 | 技术和性能参数
3.1 | 床旁康复信息化管理系统 | 包括康复临床路径、风险评估、主客观评估、风险提示（自动）、问题清单梳理（自动）、康复方案及康复治疗记录等
*3.1.1 | 风险分层 | 可根据患者建档填写的信息分析得出危险分层结果（低危、中危、高危）
*3.1.2 | 康复评估 | 通过风险分层结果指定负荷试验并实施负荷试验，负荷试验过程中实时 心电、血压、血氧、心电图监测（12导联）、≥6个负荷试验
*3.1.3 | 康复处方 | 负荷试验通过后推送个性化建议处方，包含呼吸肌锻炼、运动锻炼、低 频电治疗、膈肌起搏治疗等，治疗处方提供视频引导，并生成康复记录
3.1.4 | 患者档案建设 | 具备患者基本信息的建立
3.1.5 | 云端数据管理 | 可同时管理多个患者
3.1.6 | 多模式选择 | 可供多种康复模式选择
3.2 | 床旁康复车 | 直接推到床旁，便于患者进行床旁运动治疗
3.2.1 | 功能 | 可调锻炼参数：锻炼功率、锻炼负荷、锻炼时长
3.2.2 | 调节范围 | 踏车高度可调节，≥（400-900）mm
3.3 | 呼吸锻炼器 | 涵盖呼吸肌力量评估，进行精准呼吸肌锻炼、排痰锻炼
3.3.1 | 功能 | 可进行呼吸肌评估、多种模式的呼吸肌锻炼、PEP锻炼等
3.3.2 | 图解负荷 | 显示最近的≥35次锻炼；锻炼计数器：≥999次
3.3.3 | 肌力指数显示 | （0-300）cmH2O；肌力指数评级≥5种
3.3.4 | 流速 | （0-13）升/秒
3.3.5 | 体积显示（测试） | （0-8）升
3.3.6 | 精确度 | 压强≤1%；流速≤5%；体积≤5%
3.3.7 | 分辨率 | 压强≤1cmH2O，流速≤0.1升/秒
3.3.8 | 正常工作电量时长 | ≥15小时
3.3.9 | 数据传输方式 | 蓝牙
3.3.10 | 打印功能 | 具有打印测试报告功能
3.3.11 | 注册证 | 具备CFDA（NMPA）认证
3.4 | 神经肌肉刺激器
*3.4.1 | 脉冲频率： | （1～110）Hz，允差±15%。≥6个模式应用不同频率，同一模式下应用规律变化的频率，而非恒定频率
3.4.2 | 脉冲幅度调节 | 输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量不大于1V
3.4.3 | 负载阻抗 | 负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应不大于60V
3.4.4 | 刺激时间 | 5min～30min内可调，允差±10%
3.4.5 | 治疗模式 | 具有≥六种不同的治疗模式（废用性肌肉萎缩模式、运动功能障碍模式、感觉功能障碍模式、肌肉萎缩及疼痛模式、软瘫及疼痛模式、混合模式等），并有模式说明显示
3.4.6 | 提醒功能 | 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能，工作时有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示，有电量提示功能
3.4.7 | 充电功能 | 内置锂电池，可持续工作≥6小时
3.4.8 | 注册证 | 具备CFDA（NMPA）认证
3.5 | 体外膈肌起搏器 | 体外膈肌起搏器就能针对呼吸排痰能力进行锻炼，促进患者早日拔管，为后期的康复介入做好基础准备
3.5.1 | 脉冲频率 | 可调单频30HZ、35HZ、40HZ、45HZ、50HZ；可选择，默认40HZ
3.5.2 | 脉冲宽度 | ≥200μS
3.5.3 | 起搏次数 | 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15/次；可选择
3.5.4 | 刺激强度（输出脉冲幅度） | 0-30单位，可调节
3.5.5 | 治疗时间 | 5.10.15.20.25.30.60.120min,可选择，有倒计时功能
3.5.6 | 位置指示功能 | 具有贴片位置指示功能
3.5.7 | 内置电池 | 在完全充电正常使用的情况下，可持续供电≥4小时
3.5.8 | 提醒功能 | 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能
3.5.9 | 噪音 | 不应有异常杂音，应≤60dB
3.5.10 | 输出电压的直流分量 | 小于1v
3.5.11 | 工作模式 | 连续运行
3.5.12 | 注册证 | 具备CFDA（NMPA）认证
3.6 | 肌力测试仪 | 可以测量全身主要肌肉群的力量
3.6.1 | 压力测量范围 | 0-50kg；压力误差范围：±0.1kg
3.6.2 | 拉力测量范围 | 0-100kg；拉力误差范围：±0.1kg
3.6.3 | 充电时长 | ≤2h
3.6.4 | 待机时长 | ≥7天
*3.6.5 | 联网功能 | 可与康复管理系统实现物联网化应用，测试数据自动同步到康复管理系统，并可打印报告
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 评估管理软件1/套
4.2 | 硬件 | 床旁康复车1台，呼吸锻炼器1个，肌力测试仪1台，神经肌肉刺激器1台，平板电脑1台，体外膈肌起搏器1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 £ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 封闭耗材
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 床旁康复移动工作站 |  | 设备项目编号： | 数量：1套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 一次性呼吸咬嘴 | 无 | 3000
2 | 电极片 | 无 | 3000
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。