## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 18导动态心电记录器 |  | 总数量（台/套） | 15 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 | 用于对动态心电记录盒记录、采集来的18导联的24小时动态心电数据进行存储和分析
2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数名称
3.1 | 主机
3.1.1 | 供电方式 | 碱性电池供电
*3.1.2 | 采样位数 | 包括12bit、16bit、24bit且可手动调节
*3.1.3 | 常规采样率 | ≥6000点
3.1.4 | 起搏采样率 | ≥16000点
*3.1.5 | 导联方式 | 9电极18导
3.1.6 | 记录及可分析时间 | ≥24小时
3.1.7 | 数据传输方式 | 具备读卡器传输和USB传输
3.1.8 | 记录器存储容量 | ≥8GB
3.1.9 | 断电续采功能 | 具备
3.1.10 | 基本信息预登记功能 | 具备
*3.1.11 | 监测部位 | 包括同步检测左室正后壁及右室
3.2 | 分析软件
*3.2.1 | 全导联预分析 | 具备并可自动排除干扰导联及无信号导联
3.2.2 | 预分析功能 | 支持预分析R波及干扰波的预设功能，支持低波幅动态心电图分析功能
3.2.3 | 散点图功能 | 具有时间散点图及小时散点图显示、联动及编辑功能
*3.2.4 | 模板叠加方式 | 具备所有聚类模板无延迟同步叠加功能，可瞬时查看所有模板同步叠加情况，并支持单独模板DEMIX（反混淆叠加）功能
3.2.5 | 人工分析功能一 | 支持18导联任一导联重新聚合功能
3.2.6 | 人工分析功能二 | 支持聚类模板精细化分类调整功能，可将近似形态心搏二次分离
3.2.7 | 直方图功能 | 提供几十种间期及间期比直方图，并支持直方图滚动选取，以及直方图多选功能，直方图模块下事件可根据间期长短自动调整显示列数，亦可手动调整
3.2.8 | 散点图 | 支持洛伦兹散点图、差值散点图、四象限散点图编辑功能
3.2.9 | 条图预留功能
3.2.9.1 | 条图预留功能一 | 提供最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列，且系统自动预留无干扰、无心率失常的最佳片段；事件提供多种排序方式
3.2.9.2 | 条图预留功能二 | 支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、传导阻滞事件识别
3.2.10 | ST-T识别功能 | 支持ST及T波自定义定标，趋势图定标后无延迟显示
3.2.11 | 高级功能模块 | 提供心率变异时域和频域、心率震荡、心率加速力和减速力、QT(c)离散度、呼吸睡眠分析、T波电交替、晚电位，心电向量等多种高级功能
*3.2.12 | 自动结论方式 | 提供可编程式自动结论，并具有逻辑功能，支持自动结论阈值自定义（包括条件增加及改变）
3.2.13 | 电子版报告结论 | 可生成多种形式电子版报告
3.2.14 | 心搏智能修改功能一 | 支持全局撤销功能；支持心模智能识别
*3.2.15 | 兼容性 | 兼容同品牌任意型号18导联/12导联动态心电记录器
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台，导联线1根，背包1个，碱性两节电池，数据传输线1根
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。