## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血细胞分离机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 110
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血液采集、离心式血液成份分离、血液成份回输或清除。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA医疗器械三类注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 功能
*3.1.1 | 必备功能 | 治疗性血浆置换；高脂血症去除；PRP（富血小板血浆）采集
3.1.2 | 其他功能 | 外周血血小板采集；红细胞置换或去除；红细胞采集。
•3.2 | 离心机最高转度 | ≥5000r/min
3.3 | 抗凝剂比例调整范围 | 范围1:8～1:16
3.4 | 分离方式 | 杯式分离方式
3.5 | 采集方式 | 单针采集,耗材采血针可单独更换。
•3.6 | PRP采集分装功能 | 具备
3.7 | 操作界面 | ≥10英寸触摸式LED屏，全中文界面。
3.8 | 红细胞保存液无菌添加接口 | 具备
3.9 | 数据储存功能 | 可存储多人次血液成份分离统计数据
*3.1O | 设备便携性要求 | 设备重量≤100kg，可移动至床旁使用
3.11 | 权限管理 | 工作参数可根据采集过程中的状况进行个性化调整，设置有用户操作权限，对设备使用与维护进行授权管理，保障工作数据安全。
3.12 | 耗材信息识别功能 | 内置多种模式可直接选择，无需更换模块。具备耗材信息识别功能，可自动录入耗材信息。并对错误使用耗材进行报警提示，减少操作错误造成的耗材浪费
3.13 | 工作过程 | 无需盐水预冲
3.14 | 报警及安全指标 | 至少具备压力、空气、抗凝剂、漏血、温度监测及报警
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台，配套移动推车1台。
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。