## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 负压吸引器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 21
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床监测排卵、取卵等手术中
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 真空范围 | 包含（-10mmHg到-500mmHg）范围或-1.0kPa到-67.0kPa(0.1kPa调节梯度）
3.2 | 负压增加最小单位 | 1mmHg
3.3 | 真空精准范围 | ±5mmHg(±0.7kPa）
3.4 | 工作音量调节分 | 分0/1/2/3四挡可调节音量
3.5 | 过滤系统 | 含内置与外置两套过滤系统（须同时使用）
3.6 | 工作模式 | 分点动式与连续式两种模式（可切换）
3.7 | 防电击保护级别 | B级（欧标）
3.8 | 防水级别 | ≥IP41（欧标）
3.9 | 最大功率 | ≥60VA
3.1 | 一键冲洗 | 具备一键冲洗功能（用于疏通取卵针堵塞）
3.11 | 按键 | 全部按键为防水电容按键
3.12 | 脚踏开关 | 具备脚踏开关且为防水开关，可直接水洗
*4 | 配置需求（单台套） | 包含主机、脚踏开关1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。