## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术动力装置 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于骨科创伤，关节，开放，微创手术中对人体骨组织和软组织的钻削、锯切、磨削、刨削处理和对螺钉的磨削、打入、取出处理
*2 | 资质认证 | 具备CE及CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 主机动力输出
3.1.1 | 大功率动力输出接口 | 具备
3.1.2 | 高速动力输出接口 | 具备
3.1.3 | 最高转速 | ≥80000r/min |  |  |  | 需量化
•3.2 | 主机屏幕 | ≥7寸彩色液晶触摸屏
3.3 | 脚踏开关防水等级 | IPX8
3.4 | 微电机
3.4.1 | 噪音 | ≤65dB
3.4.2 | 工作最高温度 | ≤40℃
3.5 | 磨钻手柄
·3.5.1 | 最高转速 | ≥80000r/min |  |  |  | 需量化
3.5.2 | 磨钻手柄与微电机连接锁定功能 | 具备
3.5.3 | 不同长度手柄种类 | ≥4种
3.6 | 小平摆锯手柄
3.6.1 | 0-180°安装摆锯片 | 具备
3.6.2 | 摆幅 | ≤4°
3.6.3 | 最高转速 | ≥20000r/min |  |  |  | 需量化
•3.7 | 小空心钻手柄最高转速 | ≥3000r/min |  |  |  | 需量化
3.8 | 动力手机最高转速 | ≥30000r/min |  |  |  | 需量化
3.9 | 摆锯机头
·3.9.1 | 最高转速 | ≥15000r/min |  |  |  | 需量化
3.9.2 | 最高转速时带锯片空载噪音 | ≤80dB
3.10 | 骨钻夹头最高转速 | ≥1500r/min |  |  |  | 需量化
3.11 | 克氏针钻夹头最高转速 | ≥1500r/min |  |  |  | 需量化
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 无
4.2 | 硬件（每套） | 主机1台，脚踏1个，动力手机1个，摆锯机头1个，骨钻夹头1个，克氏针钻夹头1个，微电机1个，小平摆锯手柄1个，磨钻手柄1个，小空心钻手柄1个，电源线1根
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。