## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 微波治疗机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 微波治疗机与微波热凝消融针配合，用于对病人进行微波理疗照射和微波热凝治疗
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 散热系统 | 具备两套独立的冷水循环系统
·3.2 | 保持针道常温功能 | 具备
·3.3 | 输出装置 | 具备独立的双源微波输出装置
3.4 | 输出功率 | 0W～120W，连续可调设置
·3.5 | 显示方式 | 数码管和液晶显示器同时显示，显示器具备触摸屏，可分屏同时显示双源微波输出状态
·3.6 | 设备兼容 | 设备兼容无线掌上彩色多普勒超声诊断系统
3.7 | 工作站 | 内嵌式工作站，能实施记录保存手术的过程和参数，病案存储≥10万个和后处理等功能
3.8 | 术中监测 | 具备实时监测机器运行时的各项参数，PID调节，微波输出时的功率和温度检测
·3.9 | 输出 | 双路输出，可双路同时运行或单路运行
3.1 | 输出功率 | 2450MHz±30MHz(谐振式固定频率）
3.11 | 软件功能
·3.11.1 | 动态显示微波输出状态 | 具备
3.11.2 | 测温功能 | 动态显示旁路测温，自定义报警温度
3.11.3 | 工作状态 | 显示仪器的工作状态和故障信息
3.11.4 | 功率设置 | 具备设置微波的输出功率、工作时间等
3.11.5 | 患者信息 | 患者病历录入、修改以及删除，查询、打印患者所有的信息（病历、治疗状况等）
3.11.6 | 格式导出 | 报告根据目录需要可以以PDF、WORD和EXCEL等格式导出
3.11.7 | 数据保存 | 能保存患者的病历、治疗数据以及温度曲线等
3.12 | 自检功能 | 对微波系统、冷却系统和微波消融针进行自检
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 微波治疗机一台，工作站一套，脚踏开关一个，测温装置一套，专用软件一套，配套电极一套及其它附件
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 微波治疗仪 |  | 数量 | 1（台/套）
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 微波治疗仪-一次性水冷微波热凝消融针 | 无 | 500
2 | 微波治疗仪-内镜热凝电极 | 无 | 200 | 配合气管镜或磁导航下微波消融软针
3 | 微波治疗仪-双针热凝电极 | 无 | 100
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。