## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于急诊项目的检测，如肝肾功能、心肌标志物、术前感染八项、血脂、血糖、电解质等
*2 | 资质认证 | 具有CFDA,FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 酶促化学发光、分光光度法和离子选择电极法
*3.2 | 检测速度 | 光学速度≥800测试/小时，ISE速度≥600测试/小时，免疫发光速度≥400测试每小时
3.3 | 检测项目 | 同时分析项目≥120项
·3.4 | 样本位 | 常规样本位≥150个，并具备独立的急诊进样区，急诊位≥20个，发光仪在机样本储存位≥260个
3.5 | 样本管类型 | 多种规格的原始管或样品杯可混合使用
3.6 | 样本针报警功能 | 具备
·3.7 | 不停机可添加试剂、耗材 | 具备
3.8 | 混匀方式 | 搅拌棒或者超声
3.9 | 生化反应杯数量 | ≥160个
3.1 | 反应杯材质 | 石英玻璃或UV塑料
·3.11 | 孵育方式 | 非水浴，不需要添加剂
·3.12 | 最小样本体积 | ≤1.0ul，0.1ul步进
3.13 | 最小消耗试剂体积 | R1/R2试剂最小消耗体积≤10ul,1ul步进
·3.14 | 电极寿命 | 钾钠氯电极使用时间≥6个月，或≥4万个测试
·3.15 | 试剂系统 | 具备与设备同品牌的原厂试剂，校准品和质控品，保证完整的溯源体系
·3.16 | 最长反应时间 | ≤9分钟
3.17 | 报警及安全指标 | 具备设备指标异常提示和安全报警
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
4 | 配置需求
4.1 | 软件系统 | 中文图形化操作系统
4.2 | 硬件 | 触摸式液晶显示器，设备主机一台，电脑（CPU主频≥3.5GHz；内存≥8GB；硬盘≥1TB），水机，不间断电源
5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 厂商自报
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网功能要求 | 设备具有联网功能
*7 | 售后条款
7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。