## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 除颤监护仪 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 具备手动除颤、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、体外起搏功能、无创血压监测、血氧监测、CPR、心电监护功能。
*2 | 资质要求 | 具备CFDA
3 | 性能参数
·3.1 | 设备重量 | ≤8kg（含1块电池、体外电极板和 ECG 电缆）
·3,2 | 除颤波形 | 双相（向）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；能量范围覆盖（0到360）焦耳
3,3 | 除颤模式 | 手动异步除颤、同步除颤和半自动 AED 除颤
·3.4 | 除颤充电时间 | 除颤充电迅速，充电至200J小于6s
3.5 | 起搏功能 | 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式
*3.6 | CPR | 具备
3.7 | 心电扫描时间 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm
·3.9 | 除颤手柄 | 体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择功能
·3.10 | 除颤电极 | 成人、小儿一体化电极板
3.11 | 操作界面 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示
3.12 | 屏幕 | 彩色液晶显示器；≥ 6英寸
3.13 | 记录仪 | 具备
3.14 | 存储 | 可存储24小时连续ECG波形，数据导出可通过U盘将数据导出，数据可导出至电脑查看。
·3.15 | 连接中央监护 | 可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理
3.16 | 自检 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量检测、屏幕、按键检测
4 | 报警信息 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警
*5 | 配置需求 | 除颤器主机、多功能除颤极板、自动除颤电缆（含AED电极片）、心电导联线、血氧探头、无创血压袖带、电源线、电池、除颤导电糊
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。