## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 下肢步行辅助锻炼设备 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于下肢关节功能运动障碍患者开展主动步行功能康复锻炼
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 踝关节最大趾屈角度 | ≥35°允差≤±2.5°
·3.2 | 踝关节最大背屈角度 | ≥25°，允差≤±2.5°
3.3 | 最快行走速度 | ≥100步/分钟
*3.4 | 步态测试功能 | 至少包含10米步行试验、6分钟步行测试功能
*3.5 | 步态分析功能 | 至少包含单（双）脚支撑相/摆动相时间（百分比）、踝关节活动角度（趾屈、背屈）、步幅、步频、步速、步行时间、步行距离、脚面角度、小腿角度、助力大小等
·3.6 | 显示方式 | 包括线形图、柱状图、动画
3.7 | 步态参数采集 | 支持实时采集、记录、反馈行走过程中的步态参数
3.8 | 辅助强度调节 | 辅助力可根据使用者的不同锻炼需求调节辅助力大小，调节精度≤5N，须具备左、右侧辅助力的差异化调节能力，左、右侧下肢可分别单独调节辅助
3.9 | 数据报告 | 自动生成，支持显示多次数据对比（柱状图）、分析结果（数据表）、行走中数据变化（折线图）
3.1 | 远程急停功能 | 具备
3.11 | 校准功能 | 具备
·3.12 | 腿部支架材质 | 碳纤维
3.13 | 软件 | 支持安卓系统操作平台安装，终身免费更新
3.14 | 设备整机净重 | ≤4kg
3.15 | 织物绑带 | 具有肩部、背部、腰部、胸部绑带
·3.16 | 续航 | 可充电锂电池，续航时间≥4小时 |  |  |  | 量化
3.17 | 报警及安全指标 | 腿部支架及驱动主机需分别具备设备状态异常光指示，信号指示灯颜色≥3种
*4 | 配置需求 | 包含主机1套，腿部支架2个，织物、锂电池及电池充电器等各1套；安卓系统操作平台及配套软件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。