## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 骨组织手术用手机 |  | 总数量（台/套） | 8 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨组织手术用手机，可匹配科室现使用主机瑞士彼岸Bien-Air 手术动力系统OSSEODUO
*2 | 资质认证 | CFDA认证，CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 冷却方式 | 自冷却手柄,手术时无需外接水冷和气冷
·3.2 | 转数 | 最大转速80000rpm
·3.3 | 传动比率 | 1比1传动
3.4 | 弯度 | 15度弯曲,符合人体力学
3.5 | 重量 | 94g不含钻头重量
3.6 | 长度 | 长度128mm，工作长度70mm，不含钻头长度
·3.7 | 冲水功能 | 具有手术冲水配件,卡口自锁定,冲水口可360度旋转调节
·3.8 | 钻头延长功能 | 具有延长杆配件,可使用一种手柄来完成多种长度手柄才能完成的手术,手柄高低速转动时均无摆动及震动,可有效降低耗材成本
·3.9 | 钻头接口标准 | 通用型钻头接口,可匹配多种磨钻头和切削钻头
3.1 | 消毒方式 | 可耐134℃高温,2.2bar高压消毒灭菌,有效降低消毒成本
3.11 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（本包） | 骨组织手术用手机*8把，冲水接头*8，延长杆*8
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。