## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生物刺激反馈仪 |  |  | 项目编号 （或预算编号） | 2022-JQ06-W1290
总数量 |  | 1台 | 预算单价 | 50 | 预算总金额 | 50
（台/套） |  |  | （万元） |  | （万元）
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设备通道
3.1.1 | 电刺激通道（STIM） |  | ≥4个
3.1.2 | 肌电采集通道（EMG） |  | ≥4个
3.2 | 采样率 |  | ≥8192 Hz
·3.3 | 分辨率 |  | ≤1uv
3.4 | 刺激电流上升/下降时间 |  | （0-19）s范围内可调
·3.5 | 电刺激脉冲频率 |  | 包含（1-250）Hz
·3.6 | 电刺激脉冲宽度 |  | （50-600）μs
·3.7 | 肌电采集范围 |  | （2-2000）μV
3.8 | 筛查指标 |  | 至少包含前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性等
3.9 | 筛查报告 |  | 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分
3.1 | 压力模式
3.10.1 | 盆地肌张力检测功能 |  | 使用压力探头，给出盆地肌张力相关测试值、参考值、张力-时间曲线、并给出报告
3.10.2 | 智能阴道训练牵张功能 |  | 可根据个体化差异自动调节气囊体积，进行个体化训练
3.11 | 治疗模式 |  | 包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、 多媒体游戏训练
3.12 | 肌电触发电刺激 |  | 刺激模式包括阀值上刺激和阀值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阀值
3.13 | Kegel训练 |  | 可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式
3.14 | 数据管理 |  | 支持对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形
3.15 | 治疗方案自定义 |  | 支持
3.16 | 筛查、评估结果 |  | 自动生成
*3.17 | 双人治疗模式 |  | 支持两患者同时使用治疗
*3.18 | 一体化设计 |  | 刺激反馈主机内置于工作站推车内
3.19 | 报警及安全指标 |  | 设备具备电极脱落等指标异常提示及安全报警声音、文字指示
3.2 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
4.1 | 软件 |  | 生物刺激反馈软件1套
4.2 | 硬件 |  | 包含生物刺激反馈仪主机（含支架）1台、台车及其他配套附件各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。