## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动酶联免疫分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 | 规格型号：科瑞迪 HB-500E 联系方式：史经理18611431800 | 规格型号：山东博科 BIOBASE2001 联系方式：黄经理18612988585 | 规格型号：爱康URANUS AE 85 联系方式：何经理18223308889
*1 | 基本要求 | 全自动定量检测血清中总IgE抗体及过敏原特异性IgE抗体，可进行食物特异性IgG抗体检测 |  |  |  |  | 全自动定量检测血清中总IgE抗体及过敏原特异性IgE抗体，可进行食物特异性IgG抗体检测，对过敏性疾病进行诊断、治疗、及疾病发展进程的预测。 | 检测血清中总IgE抗体及过敏原特异性IgE抗体，对过敏性疾病进行诊断。 | 全自动对血清样本中的过敏原特异性IgE抗体进行检测，为过敏性疾病进行全方面得诊断及疾病发展进程的预测。
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证 |  |  |  |  | 具有CFDA认证，ISO体系认证 | 具有仪器注册证及ISO体系认证 | 仪器具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 加样通道 | ≥2个 |  |  |  |  | ≥2个加样通道 | ≥2个加样通道 | ≥2个加样通道
3.2 | 待检试管位 | ≥96个样本位 |  |  |  |  | ≥96个样本位 | ≥96个样本位 | ≥96个样本位
·3.3 | 加样针 | 可自动更换加样针，具有液面探测和凝块检测报警功能 |  |  |  |  | 不同样本检测时自动更换加样针 | 使用一次性加样针，避免交叉污染；加样针容积可以达到1000uL，单通道加载一次针头可以吸取和分配不小于1000uL的液体，降低一次性加样针的消耗量，节省使用成本；加样针为白色透明，便于观察， | 一次性自动更换TP加样针
3.4 | 加样模式 | 连续进样,支持样本自动稀释功能,一次稀释可供多个项目的检测 |  |  |  |  | 连续进样,支持样本自动稀释功能,一次稀释可供多个项目的检测 | 连续进样,支持样本自动稀释功能 | 连续进样,支持样本自动稀释功能
3.5 | 标本分配速度 | 标本连续分配速度≤6min/96孔板 |  |  |  |  | 标本连续分配速度≤6分钟/96孔板; | 标本连续分配速度≤5分钟/96孔板（2通道1000ul加样针）； | 标本分配速度≤6分钟/96孔板
3.6 | 分配板数 | 标本并行分配孔板数≥6块（96孔板） |  |  |  |  | 标本并行分配微板数≥6块96孔微孔板 | 试剂连续分配速度≤2分钟/96孔板（2通道1000ul加样针）。 | 精密度：≤1% 准确度：±2.5%
·3.7 | 机械臂 | ≥1个智能机械臂,用于标本和试剂分配,抓手用于抓板。全智能化机械抓手,采用压力感应系统进行抓板 |  |  |  |  | ≥1个智能机械臂,加样通道用于标本和试剂分配,抓手用于抓板。全智能化机械抓手,采用压力感应系统进行抓板,充分保证抓板的稳定性; | 一个智能机械臂，用于标本和试剂分配、抓板；配备全智能压力感应式机械抓手，压力感应系统实时监测抓板状态，防止掉板。 | 一个智能机械臂，用于标本和试剂分配、抓板；配备全智能压力感应式机械抓手，压力感应系统实时监测抓板状态，防止掉板。
3.8 | 振荡孵育模块 | 振荡孵育模块≥6个,能够同时孵育≥6块微板,室温—60℃,温度准确度达到±0.2℃,每个孵育模块必须有独立振荡功能 |  |  |  |  | 振荡孵育模块≥6个,能够同时孵育≥6块微板,室温—60℃,温度准确度达到±0.2℃,每个孵育模块必须有独立振荡功能. | 振荡孵育模块6个，能够同时孵育6块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温—60℃，温度准确度达到±0.2℃，每个孵育模块有独立震荡功能。 | 振荡孵育模块≥6个,能够同时孵育≥6块微板,室温—60℃,温度准确度达到±0.2℃,每个孵育模块必须有独立振荡功能.
3.9 | 条码识别系统 | 可支持试剂条码扫描,自动获取试剂信息 |  |  |  |  | 可支持试剂条码扫描,自动获取试剂信息。 | 可支持试剂条码扫描,自动获取试剂信息。 | 可支持试剂条码扫描,自动获取试剂信息。
3.1 | 传感器功能 | 具有反应板传感器,抓板失败、液面探测试剂不足报警，同时具有温度传感器 |  |  |  |  | 具有反应板传感器,抓板失败、液面探测试剂不足报警、同时具有温度传感器; | 具有反应板传感器,抓板失败、液面探测试剂不足报警、同时具有温度传感器; | 具有反应板传感器,抓板失败、液面探测试剂不足报警、同时具有温度传感器;
3.11 | 试剂分配速度 | 试剂连续分配速度≤2min/96孔板(1000ul加样针) |  |  |  |  | 试剂连续分配速度≤2分钟96孔板(1000ul加样针); | 试剂连续分配速度≤2分钟96孔板(1000ul加样针); | 试剂连续分配速度≤2分钟96孔板(1000ul加样针);
3.12 | 试剂加载 | 可在反应过程中随时添加,更换试剂 |  |  |  |  | 按程序需要可以在反应过程中随时添加,更换试剂。 | 按程序需要可以在反应过程中随时添加,更换试剂。 | 按程序需要可以在反应过程中随时添加,更换试剂。
3.13 | 洗板机 | ≥1台独立洗板机,洗板机采用16通道挂式洗板头 |  |  |  |  | ≥1台独立洗板机,洗板机采用16通道挂式洗板头; | ≥1台独立洗板机,洗板机采用16通道挂式洗板头; | ≥1台独立洗板机,洗板机采用16通道挂式洗板头;
3.14 | 检测原理 | 酶联免疫法 |  |  |  |  | 免疫学方法 | 免疫学方法 | 酶免法
3.15 | 检测血清用量 | ≤50uL |  |  |  |  | ≤50uL | ≤50uL | ≤50uL
·3.16 | 过敏原项目 | 特异性IgE≥45项、总IgE、食物特异性IgG |  |  |  |  | 特异性IgE≥45项、总IgE、食物特异性IgG； | 特异性IgE≥45项、总IgE、食物特异性IgG； | 特异性IgE≥45项、总IgE、食物特异性IgG；
·3.17 | 特异性IgE检测组合 | 可根据临床需求进行混合或者单项的自由组合 |  |  |  |  | 可根据临床需求进行混合或者单项的自由组合 | 可根据临床需求进行混合或者单项的自由组合 | 可根据临床需求进行混合或者单项的自由组合
3.18 | 报警功能 | 试剂及其它耗材余量不足自动报警，设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |  | 试剂及其它耗材余量不足自动报警; | 试剂及其它耗材余量不足自动报警; | 试剂及其它耗材余量不足自动报警;
*4 | 配置需求 | 主机，电脑，洗板机，不间断电源各1台 |  |  |  |  | 主机，电脑，不间断电源 | 主机，电脑，不间断电源 | 主机，电脑，不间断电源
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件 |  |  |  |  | 具体参数与年用量详见附件 | 具体参数与年用量详见附件 | 具体参数与年用量详见附件
*6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 支持LIS连接，费用由中标方提供
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。