## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 连续血液净化装置 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗，通过体外循环血液净化方式连续、缓慢清除水及溶质，清除尿毒症中分子毒素，清除药物中毒和各种毒物等
*2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 | 具备CFDA
2.2 | 资质认证2 | 具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | ≥12英寸中文彩色液晶显示触摸屏
·3.2 | 治疗模式 | 包括缓慢连续性超滤（SCUF）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、血液灌流（HP）、单重血浆置换(PE)、双重血浆置换(DFPP)、血浆吸附(PP)、血浆透析滤过(PDF)、腹水浓缩滤过静脉回输(CART)、可扩展、升级体外持续白蛋白净化(CAPS)
3.3 | 稀释模式 | 单独前或后稀释，或前后稀释同时进行
3.4 | 检测功能 | 包含气泡检测和漏血检测
·3.5 | 泵数 | ≥5个
3.6 | 加热方式 | 内置加热
3.7 | 置换液加温范围 | （35，49）℃。梯度0.5℃
3.8 | 管路安装方式 | 一体式管路安装
3.9 | 压力检测功能 | 具备动脉压、静脉压、跨膜压、膜外压、二次膜压、滤器前压监护
3.10 | 再循环功能 | 具备
3.11 | 血液泵流量范围 | （1-400）ml/min
3.12 | 分离泵/滤过泵 | （0-12000）ml/h
3.13 | 返浆泵/补液泵 | （0-10000）ml/h
3.14 | 透析液泵/弃浆泵 | （0-10000）ml/h
3.15 | 肝素泵 | （0-15）ml/h
3.16 | 计量方法 | 平衡分割计量
3.17 | 动脉压检测范围 | （-500 - 500）mmHg
3.18 | 静脉压检测范围 | （-500 - 500）mmHg
3.19 | 滤过压/血浆压检测范围 | （-500 - 500）mmHg
3.20 | 血浆入口压检测范围 | （-500 - 500）mmHg
3.21 | 采血压检测范围 | （-500 - 500）mmHg
3.22 | 跨膜压检测范围 | （-500 - 500）mmHg
3.23 | 病人治疗数据记录功能 | 具备
3.24 | 内置电池 | 具备
3.25 | 压力监测报警功能 | 具备
3.26 | 气泡监测报警功能 | 具备
3.27 | 漏血监测功能 | 具备
3.28 | 重量计报警功能 | 具备
3.29 | 电源中断报警功能 | 具备
3.30 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 硬件 | 主机1台
·4.2 | 配件耗材 | 血液滤过器≥1套，血浆分离器≥1套，血浆成分分离器≥1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。