## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪（精液测定） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 |  |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于精浆和精液标本生化项目检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 精浆生化检测项目 | 精浆果糖定量检测、精浆柠檬酸定量检测、精浆酸性磷酸酶定量检测、精浆锌定量检测、精浆中性α-葡萄糖糖苷酶定量检测、精浆（液）乳酸脱氢酶同工酶X定量检测、和精子顶体酶活性定量检测
*3.2 | 精浆免疫检测项目 | 精浆弹性蛋白酶定量检测
·3.3 | 检测模式 | ≥2种，具有化学模式和ELISA模式
·3.4 | 检测速度 | 化学测试:≥240测试/小时 ，EIA：≥120测试/小时
3.5 | 样品位置 | ≥96个位置，可随时插入急诊样本
3.6 | 样本稀释 | 可以自动预稀释样本；可以对超出检测范围的标本进行自动稀释与重新检测
3.7 | 标本/试剂混合 | 可以自动混合标本或试剂；可满足悬液标本、试剂加样以及标本稀释的需求
3.8 | 试剂位置 | ≥27个位置，可扩展至44个（EIA法）
3.9 | 反应杯清洗 | 自动
3.10 | 滤光片 | 离子辅助渡膜滤光片； 8位滤光轮：340nm、405nm、450nm、505nm、545nm、600nm、630nm和700nm
3.11 | 光学检测通道 | ≥4个光学通道且可同时检测样本
·3.12 | 洗板针 | 8针，自动洗板
3.13 | 加样范围 | 2μl-2ml
3.14 | 光源 | 寿命≥2000小时
3.15 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备三年不良情况
*4 | 配置需求 | 设备主机1台，电脑（国产品牌，win10系统，不要无线和蓝牙）1台，不间断电源1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
*6 | 联网要求 | 支持LIS连接，费用由中标方提供
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。