## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术动力刨削系统（镜下） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于进行脊柱内窥镜手术中骨头和组织的切除、切削和内镜、开放、双通道等多种微创手术
*2 | 资质认证 | 具备CE和NMPA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 主机显示 | 可显示钻速、冲水量、扭矩、旋转频率和方向
3.2 | 电动马达
3.2.1 | 马达线 | ≥3m
·3.2.2 | 转速 | ≥50,000rpm |  |  |  | 需量化
3.2.3 | 金属插头 | 具备
3.2.4 | 可高温高压灭菌 | 具备
3.3 | 脚踏开关
3.3.1 | 无级变速 | 具备
3.3.2 | 防水等级 | IPX8
3.3.3 | 脚踏可控转速、方向、冲水量功能程序选择 | 具备
3.4 | 手柄长度 | ≥125mm
3.5 | 内置水泵
3.5.1 | 内置冲水泵与主机一体设计 | 具备
3.5.2 | 数字化流量调节 | 1-100ml/分
3.5.3 | 同步或持续两种冲水模式 | 具备
3.6 | 扭矩
3.6.1 | 扭矩级数 | ≥6级
*3.6.2 | 最大扭矩 | ≥6N·cm
3.6.3 | 两个手触式按键调节功率大小 | 具备
3.7 | 安全防护 | 自动识别手柄的种类，并且屏幕故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因
3.8 | 配套磨头
3.8.1 | 脊柱内窥镜微创手术配套磨头
3.8.1.1 | 磨头长度 | 245mm～335mm
3.8.1.2 | 磨头直径 | 3mm～3.7mm
3.8.2 | 开放手术配套磨头
3.8.2.1 | 磨头长度 | 70mm～95mm
3.8.2.2 | 磨头直径 | 2.5mm～4.5mm
3.8.3 | 微创后路双通道配套磨头
3.8.3.1 | 磨头长度 | ≥125mm
3.8.3.2 | 磨头直径 | 至少包含2.7mm～5.0mm
*4 | 配置需求 | 控制主机1台，电动马达1个，配套内镜手柄≥2个，开放手术手柄≥2个；配套可重复用内镜下金刚砂≥10个，玫瑰型磨头≥10个；配套一次性使用内镜金刚砂≥20个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。