## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 安全柜 |  | 单价 （万元） | 22 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 22
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 用于安全病原微生物的实验操作
| *2 | 配置要求 | 主机 1台、安全柜支架 1套、紫外消毒灯 1个、日光灯 1个、内置电源插座 2个、专用废弃物灭菌盒 1个、气密蝶阀 1个、风机 1套、连接附件：1套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（ □开放 □封闭）
资格性要求 | 1 | 产品资格
| *1.1 | CE认证或ISO认证 | 具备
技术性要求 | 1 | 性能指标 | *1.类型：ClassIIB2型安全柜，100%外排 2.前窗倾斜角度：5～10° 3.前窗安全开口高度：≥250mm，限位报警 *4.紫外灯：紫外灯与前窗互锁，紫外灯功率：≥30w，可定时关闭 5.前窗钢化玻璃：≥5mm ·6.前窗防震功能：前窗由拉簧控制门窗高度，防止柜体移动时门窗玻璃晃动 7.气流要求：进气风速：≥0.53m/s,下沉风速：≥0.3m/s 8.高效过滤器过滤效率：高效过滤器过滤0.12～0.3微米粒子效率达≥99.995% （提供证明材料） 9.柜体材质 *9.1.内体材质：内体均采用304不锈钢，内体三面一次成型 ·9.2.外体材质：外体均采用304不锈钢，外体三面一次成型 10.操作面板：触摸屏实时在线显示：气流、荧光灯、紫外灯、输出电源、24小时时钟、计时器等 11.显示过滤器寿命：具备 ·12.防泄漏功能：零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质 *13.气密蝶阀：排风口配备气密阀，可由安全柜控制，根据风量的变化，自动调节，保证外排风量的稳定 ·14.风机功率范围：≥750W 15.废液收集槽：体积≥4L，配备排水阀 16.节能模式：夜间工作时，启动节能模式，前窗关闭可开启夜间模式，风机控制的气流降低80%，节约能源同时可维持工作区内的无菌环境，再次使用时无需预先开机等待 17.安全标志的废弃物灭菌盒：最大容纳（106宽*350长*80高） 18.照度：≥1000lux 19.噪音：≤65db 20.内尺寸：≥(640高*1780宽*650深)mm 21.外尺寸:≤(1600高*2000宽*800深)mm 22.报警及安全指示：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警 23.安装要求：房顶预留管道，直径300mm，材料为不锈钢或PVC,房间高度≥2.7米 ·24具备EN12469认证 ·25具备NSF Std.NO.49认证
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价：厂家自报 5.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表