## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 双色红外激光成像系统 |  | 单价 （万元） | 75 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 75
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 满足做双色Western blots成像、双色 EMSA成像、微孔板In-Cell Western成像、In-Gel Western成像、考马司亮蓝凝胶成像、蛋白芯片成像、组织切片成像等
| *2 | 配置要求 | 主机一套，数据采集和分析软件各一套，工作站一套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | R 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 无
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无
| 2 | 性能指标
| *2.1 | 光源 | 不少于2根独立的波长特异性的固态激光器，激发波长分别为685nm和785nm，使用寿命不低于39800小时式
| *2.2 | 检测器 | 不少于2个独立的雪崩式光电二极管检测器，检测波长分别为720nm和820nm
| 2.3 | 工作模式 | 两根激光器和两个检测器通可并行同时工作：同步扫描，同步获取双通道数据
| 2.4 | 线性范围 | 定量线性范围可达5.9个数量级以上，信号强度与样本浓度的相关性≥0.998
| 2.5 | 分析软件要求 | 具有In-Cell-western 专业分析软件，用于数据处理
| 2.6 | 兼容耗材类型 | NC膜、PVDF膜、凝胶、6-1536 标准微孔板等
| 2.7 | 扫描区域 | ≥25×25 cm
| 2.8 | 扫描分辨率 | 21-337微米
| 2.9 | 检测灵敏度 | 可检测到≤1.2 pg的Western Blot印记膜上的目标蛋白，≤10 fmol的聚丙烯酰胺凝胶上的双链DNA探针
| 2.1 | 自动化要求 | 自动进行数据统计学分析功能，能直接给出Bar图和散点图；自动进行共同线性范围验证功能；自动进行均一化分析功能；自动进行抗体验证功能；自动进行最佳上样量范围验证功能
| 2.11 | 强度自动调节要求 | 自动调节扫描强度功能，且自动得出最佳扫描结果
| 2.12 | 图像分析 | 扫描时自动给出不同通道叠加的荧光图片的功能
| 2.13 |  | 无
| 3 | 售后服务
| *3.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| •3.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后60日交货
| 4 | 质量控制 | 供货产品必须提供产品检测合格报告，不需第三方检测
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表