## Sheet1
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | Discovery NM/CT 670 CZT 维保 | 预算 （万元） | 429
1.服务的内容和范围
*1.1 硬件和软件维保 | 保修涵盖SPECT设备计算机系统、主机、球管、CT探测器、SPECT CZT晶体、工作站等（第三方产品除外），合同期内不再收取任何费用。
*1.2 使用和维保培训 | 1、使用培训应满足主要操作医护人员熟练操作设备，并提供使用培训资料和使用培训完成证明。 2、每年提供一次此机型设备的工程师培训，应满足我院维修工程师可对基本故障维修。（总成交价100万及以上的项目，应提供不低于每100万1人次/年的工程师培训，并颁发相关证书）（如遇不可抗力造成不能履行的，须出具书面说明，并在可进行时履约）。
2.服务标准要求
*2.1 投标企业资格 | 1.投标人是原厂或原厂合法授权代理商，并提供相关证明材料。 2.投标人须具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生 。
·2.2 技术实力 | 1.维保企业国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的公司连续服务年限。提供姓名及行业培训考核合格授权资质证。具有临床应用培训专家，可以满足远程和现场临床应用培训。 2.维保企业应具备SPECT设备的维保经验，用户≥5家，并提供书面证明材料。 3.维保企业须具有经校正的维修、保养SPECT设备的专业维修工具、仪器。
2.3 工作时效 | 供应商须具备客户服务专线电话，全年365天开通，并设有不少于5人以上专人接听或不少于3人以上备用报修电话，每天24小时开通服务时间，配有在线和远程技术支持。当所保设备出现故障时，供应商按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。
•2.4 响应时间 | 响应时间：≤2小时，工程师到场时间：≤24小时内。更换配件到货安装时间如下：1.国内库房常规配件：≤36小时；2.国外库房：≤7天内到货。 3.如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期（原则上≤14自然天）。
*2.5 保养服务 | 每年至少提供4次校准和保养服务，包括设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，每季度向院方提供书面保养报告及整机质量评估报告。
*2.6 风险防控 | 由于供应商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部承担。
•2.7 备件保证 | 所更换的备件必须是经检验合格的全新零备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。
*2.8 保健支持 | 保修期内，医疗保健任务时，供应商须按照院方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行。
*3.验收与考核办法 | 1、保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 2、每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方维保工程师的签字确认。 3、服务提供商应按年提供维保明细报告，更换的零配件应包含单次维修报价和保修期。
4.服务续期期限 | 3年
备注：1.加注“*”的技术指标为关键指标，≧1项未达到招标技术参数要求，即做废标处理； 2.加注“●”的技术指标为重要指标； 3.加注“*”、“●”的技术指标均需投标企业提供证明材料。