## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 内镜存储柜 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 196
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于各种品牌型号的软式内窥镜的干燥、无菌存储、信息化管理及数据追溯
*2 | 资质认证 | CE认证或ARTG认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 安装方式 | 采用穿墙式双侧对开门设计安装，将洗消区和检查区区隔
3.2 | 气源 | 能使用集中供应压缩空气
·3.3 | 监测系统 | 内置传感器，能控制和记录关键参数 如湿度，温度等
*3.4 | 气体过滤系统 | 通过内镜连接系统过滤空气持续灌流内镜所有腔道（活检、水、气通道）及外表壁
3.5 | 空气流量监测功能 | 具备，同时可检测设备内的喷嘴流量是否正确
*3.6 | 数据管理及追溯 | 可与科室现有美涤威MEDIVATORS洗消机共用数据管理软件，可查看每根内镜的操作人员、存储时间、是否正确洗消及现有状态，具备记录和存储所有过程数据且能与医院HIS系统进行网络连接
3.7 | 操控模式 | 触摸显示屏≥6寸、自动模式
*3.8 | 转运篮筐及内镜连接系统 | 在整个内镜洗消机洗消、内镜转运及存储过程中使用同一套内镜转运篮筐和内镜连接器，适用于MEDIVATORS美涤威洗消机，避免二次交叉感染
*3.9 | 存放方式 | 抽屉式篮筐盘放
·3.10 | 信息录入（调取） | 具备数据条形码扫描器，采用扫描输入方式，对用户信息，内窥镜、抽屉篮筐及操作人员信息进行扫描
·3.11 | 规格尺寸（高-宽-深）cm
3.11.1 | 高（cm) | ≤190
3.11.2 | 宽（cm) | ≤60
3.11.3 | 深（cm) | ≤54
3.12 | 无菌存储时间 | ≥72h
·3.13 | 抽屉存贮台 | ≥8层
3.14 | 干燥管路 | ≥8套
·3.15 | 无菌转运篮筐数量 | ≥8个
3.16 | 内镜连接系统数量 | ≥8套
·3.17 | 空气过滤器过滤最小颗粒直径 | ≤0.1微米
·3.18 | 空气压力 | ≥3种
·3.19 | 用户权限 | 具备
3.2 | 报警及安全指标 | 具备声光提醒、程序阶段提醒，故障报警提示、非法操作警告等功能
*4 | 配置需求（单台次） | 主机存储柜1个，专用管理操作系统/软件一套，转运篮筐≥8个，条形码扫描器1个，内镜连接器8个，空气过滤系统一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。