## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 消化内镜系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 与其他周边设备配套使用，用于进行十二指肠的观察、诊断、摄像、治疗，可以和主机CV-260连接使用。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 遥控按钮 | ≥4个
3.2 | 视野角度 | ≥100°
3.3 | 视野方向 | 后方斜视105°
3.4 | 景深 | 5-60mm
3.5 | 先端部外径 | ≤13.5mm
3.6 | 软性部外径 | ≤11.3mm
3.7 | 弯曲角度 | 上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110°
3.8 | 有效长度 | ≥1240mm
3.9 | 全长 | ≥1550mm
3.1 | 抬钳器 | 具有内置V型槽的抬钳器可固定导丝
3.11 | 钳子管道 | ≥4.15mm
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 电子十二指肠镜1条、吸引按钮≥1个、管道开口清洗刷≥1个、管道清洗刷≥1个、先端帽≥1个、防水盖≥1个、管道塞≥1个、灌流管≥1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。