## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 医疗废液收集装置 |  | 单价 （万元） | 40 | 数量（项） | 4 | 预算总金额 (万元) | 160万
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 用于医疗手术时，吸引脓、痰、血及粘稠液等废液
| *2 | 配置要求 | 医疗废液收集装置（排液站），医疗废液收集装置（移动收集罐车），负压引流器，一次性使用引流接管，电源线
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑有配套一次性耗材（试剂）（□开放 ☑封闭） □ 无有配套一次性耗材（试剂）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 资格证书 | 具备NMPA认证
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无特殊要求
| 2 | 性能指标
| 2.1 | 收集罐车尺寸 | 废液移动收集罐车尺寸：外径≤300mm；高度≤1200mm
| 2.2 | 移动收集罐车最大容量 | ≥20L
| *2.3 | 负压接口 | 负压接口≥2
| 2.4 | 收集端口 | 废液收集端口≥4
| ·2.5 | 溢流保护装置 | 具备溢流保护装置
| 2.6 | 控制面板 | 智能化控制面板，带有数码显示屏
| 2.7 | 电磁感应系统 | 配备电磁感应系统，实现罐车与排液站自动对接.
| 2.8 | 智能排液清洗系统 | 罐车和排液站对接后,废液移动收集罐车通过排液站将液体排出并清洗，自动执行5分钟清洗程序。
| ·2.9 | 存储功能 | 带有存储记忆功能，存储患者术中废液量数据≥90组
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 配件报价 | 提供易损件配件报价清单
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表