## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 安全柜（双人）A2 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 66
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于进行具有传染性、污染性样本处理时，对操作者、样本及环境保护
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 生物安全柜类型 | II级A2型，双人
3.2 | 外尺寸 | ≥2160（高）×1680（宽）×780（深）毫米 |  |  |  | 宽不可超过1800毫米，否则放不下
*3.3 | 气体循环方式 | 30%外排，70%循环
·3.4 | 过滤效率
3.4.1 | 送风过滤器 | 对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
3.4.2 | 排风过滤器 | 对0.3μm颗粒过滤效率≥99.99％
·3.5 | 洁净等级 | 符合ISO14644-1标准
3.6 | 下降气流风速 | 0.31m/s±0.025m/s至0.35m/s±0.025m/s之间
3.7 | 流入气流风速 | 0.53m/s±0.025m/s至0.6m/s±0.025m/s之间
3.8 | 照度 | ≥1000Lux
3.9 | 噪音 | ≤70dB
·3.10 | 紫外灯 | ≥30W
·3.11 | 可视前窗 | 钢化防紫外线玻璃，高度可调
·3.12 | 安全防护
3.12.1 | 打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行 | 支持
3.12.2 | 紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用 | 支持
3.13 | 紫外灯 | 具备紫外线一键式预约功能，支持数字式设定预定开启时间、工作运行时间、间隔开启时间
3.14 | 工作区温湿度实时监测 | 具备
3.15 | 工作区风速实时监测 | 具备
3.16 | 紫外灯寿命提示预警功能 | 具备紫外灯寿命不足10%时提示预警功能
3.17 | 智能风机转速调节 | 支持根据工作区风速气流变化自动调整风机转速
3.18 | 操作面倾斜角 | 操作面10°倾斜角
3.19 | 计量特性 | 满足JJF1815-2020 II级生物安全柜校准规范相关指标要求
3.2 | 报警及安全指标 | 具备开门后关闭风机报警、门关闭不严报警、开门超过界限报警、过滤器阻塞报警、过滤器破损报警、过滤器寿命不足报警
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机及配套附件、底座支架、可拆卸搁手架各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。