## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 具备原始样本转移、不同的核酸检测项目的PCR反应体系的配置
·2 | 资质认证 | 生产厂家具有ISO13485质量管理体系认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 拓展功能 | 可通过整合原厂提供的核酸提取仪和荧光定量PCR仪器实现一体化系统。由一台控制单元操控，各环节的仪器可按照PCR实验室分区在不同区域内放置，并实现从原始样本到qPCR结果获得的全自动化工作流程
3.2 | 噪音 | ≤65 dB (A)
3.3 | 模式 | 可以进行多模式工作
3.4 | 模式一：原始样本转移
·3.4.1 | 样本通量 | 一次最大转移样本≥256个
·3.4.2 | 样本类型 | 不需预处理的样品：全血、血清、血浆、细胞悬液（使用PBS重悬）、唾液、尿液；需预处理的样品：支气管肺泡灌洗液、粪便、拭子、脑脊液、痰液
3.4.3 | 接受原始样本管类型 | 15 × 100 mm, 15 × 75 mm, 12 × 100 mm, 12 × 75 mm，FLOW 2 ml管
·3.4.4 | 起始样本体积 | （50-1000） µl
·3.4.5 | 最小移液体积 | ≤20 µl
3.5 | 模式二：PCR体系配置
3.5.1 | 样本通量 | 可支持≥5块96或384孔PCR反应板
3.5.2 | 可兼容的反应液试剂 | 支持预混液、检测试剂、单个组分 ≥3个组分（酶、水和附加试剂）组合用于预混液 ≥3个组分（正向引物、反向引物和探针）组合用于反应混合液的配置 可支持≥21个组分组合至一个PCR反应体系
3.5.3 | 反应板容量 | 5块PCR反应板 3块核酸收集板 2块反转录反应板（需外部孵育）
3.5.4 | 仪器设置时间 | ≤15min
3.5.5 | 移液体积 | (2-1000) µl
3.6 | 报警及安全指标 | 具备自检、故障报警功能，电脑弹窗提示
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 设备主机及其配套设备，配备独立控制电脑
4.2 | 软件 | 自带系统操作软件可与LIS系统交互信息，通过LIS下载样品信息
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。