## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 动物全自动血细胞分析仪 |  | 单价 （万元） | 36 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 36
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 设备用途：用于动物血液分析对白细胞数目(WBC)、红细胞数目(RBC)、血小板数目(PLT)和血红蛋白(HGB)等参数进行检验和分析
| *2 | 配置要求 | 1、动物全自动五分类血细胞分析仪主机 1台 2、内置专用动物软件 3、装机试剂包1套 4、中文操作手册
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） R 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 R封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 具有专用的动物血分析软件，不同种属在相应种属检测模式下进行检测。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 无
| 3 | 其他资格性条款 | 投标人需具备医疗器械经营许可证。
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 北京区域设有维修服务点及≥2名技术人员。
| 2 | 性能指标
| •2.1 | 项目参数 | ≥ 23项血液细胞参数。
| *2.2 | 动物血软件 | 具有专用的动物血分析软件，不同种属在相应种属检测模式下进行检测。
| 2.3 | 检测种类 | ≥ 17种预设的常用动物检测种属，猫、狗、猴、大鼠、小鼠、猪、马、奶牛、山羊、绵羊、美洲驼、大熊猫、小熊猫等。
| 2.4 | 检测原理 | 采用半导体激光散射、流式细胞术、电阻抗法或细胞化学染色法，实现白细胞的准确五分类。
| 2.5 | DIFF激光 通道 | 对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来。
| 2.6 | 抗干扰 | 利用特异性的细胞差别溶解修饰技术或流式细胞技术，有效排除难溶性红细胞，巨大血小板，血小板聚集等因素对嗜碱细胞等计数结果的影响。
| 2.7 | 激光装置 | 信号稳定，使用寿命长的激光器
| 2.8 | 检测速度 | ≥60样本/小时
| 2.9 | 检测模式 | 至少满足如下任何两种模式：全血模式、预稀释模式、末梢全血模式。
| 2.10 | 分析模式 | ≥3种，预稀释模式CBC, 预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBCF等
| 2.11 | 末梢血分析 | 末梢血测定≤15μL，血液预稀释测定≤20μL。
| •2.12 | 报告图形显示 | 至少包括3个直方图，1个散点图
| 2.13 | 异常信息报警功能 | 具备未成熟细胞和异常/异型淋巴细胞等报警功能。
| 2.14 | 校准方式 | 有全血校准系数，不仅具备手动校准和校准物校准功能，还有新鲜血校准功能。
| 2.15 | 质量控制 | 提供原厂配套三种水平（高、中、低）有注册证的质控品和配套注册的校准品。
| •3 | 售后服务
| *3.1 | 保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。
| 3.5 | 培训 | 免费安装培训，质保期后定期维护
| 3.6 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 配套试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 动物全自动血细胞分析仪
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
1 | 血常规检测 |  | 750T/台
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。