## 医疗设备技术需求表
技术需求表
项目名称 | 呼吸专科信息化建设 平台（院内） |  | 单价 （万元） | 31.9 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 31.9
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 建立呼吸数据管理平台，将科室肺功能仪、一氧化氮检测仪、运动心肺功能仪设备连接医院内网，实现电子报告全院互联互通，建立呼吸数据中心，初步形成肺功能室信息化管理，同时为多中心呼吸数据互联互通奠定基础。
| 2 | 配置要求 | 1.服务器1台, 2.扫码枪10把， 3.预约电脑1台， 4.身高体重秤1台， 5.叫号显示器1台， 6.呼吸数据管理系统1套。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 3 | 资质认证 | 1.需提供呼吸专科或肺功能信息化系统相关软件著作权证书复印件。 *2.投标公司具有国家高新技术企业证书。
技术性要求 | 4 | 性能及配置 | 硬件设备配置
| 4.1 | 服务器 配置要求 | 服务器配置要求不低于以下配置： 1.处理器：2颗高性能，32核以上；主频：2GH以上； 2.内存容量:16GB以上； 3.硬盘转速：7200rpm以上，SAS，1TB*2； 4.电源类型：750W 2U以上； 5.系统：支持安装Window server 2016及以上操作系统。
| 4.2 | 扫码枪 技术要求 | 1.立式； 2.光源：红色LED照明； 3.扫描速度：≥280次/秒； 4.扫描模式：自动感应； 5.扫描距离：一维码2-10cm；二维码5-40cm ； 6.扫描宽度：依据条码大小和密度而定。
| 4.3 | 预约电脑 技术要求 | 1.操作系统：支持Windows7及以上操作系统； 2.内存容量：≥8GB； 3.硬盘容量：≥128GB，固态硬盘 ； 4.CPU：≥4核，主频≥2.5GHz； 5.显示器：≥23英寸 1920*1080分辨率。
| 4.4 | 身高体重仪 技术要求 | 1.电源：电压AC220V，频率50Hz； 2.使用环境：温度范围：+10°C -- +40°C；湿度范围：20%RH--85%RH（无冷凝）； 3.保存环境：-5°C --55°C ，不大于85%RH，通风良好、干燥的室内，周围空气中无腐蚀性气体； 4.身高测量范围：70cm--200cm,分辨率0.1cm，最大误差±0.5cm； 5.体重测量范围：2kg--200kg,最大误差±0.1kg； 6.外形尺寸：长≤520mm 宽≤447mm 高≤2330mm； 7.本体重量：净重≦24kg； 8.测量方式：手动、自动、遥控（选配）三种方式可随意选择。
| 4.5 | 叫号显示器 技术要求 | 1.色域值：100%； 2.色域标准：BT.709； 3.对比度：50000:1（动态）； 4.屏幕尺寸：≥50英寸； 5.屏幕分辨率：超高清 4K； 6.屏幕比例：16:9； 7.CPU架构：四核；主频1.2GHz； 8.存储内存：≥8GB； 9.系统：支持Android操作系统。
| 5 | 系统功能要求 | 呼吸数据管理系统
| 5.1 | 适用范围 | 呼吸科肺功能仪、一氧化氮等。
| 5.2 | 与HIS、PACS等平台对接 | * 1.检查报告上传HIS、PACS平台，医生工作站直接浏览报告，同时肺功能结论可通过接口传给电子病历，方便大夫病历书写。 2.与医院平台进行接口对接，从医院平台获取患者信息、检查申请；
| 5.3 | 建立肺功能室数据库 | * 1.建设标准数据库，将不同设备的数据进行数据归一，包括数据类型、数据单位、参数名称等； 2.对不同类型检查的PDF报告中的数据进行后结构化采集，将报告中的数据按照病人信息、检查数据、检查结论分类存储； 3.建立肺功能检查的报告标准化模板，对报告结论进行自然语言识别，将检查结论按照自然语言识别逻辑，进行解析，变成标准化数据； 4.对数据进行完整性和一致性校验，防止数据缺失、错误，建立数据校验逻辑及校验标准库，同时提供数据审核人工校验，防止脏数据及重复数据产生； • 5.通过条件设置，对检查数据可进行综合查询； 6.科研数据单独处理、存储； 7.数据可导出EXCEL； * 8.同一患者检查数据可形成趋势图，直观看到肺功能变化。
| 5.4 | 多级审核功能 | •1.肺功能操作人员、审核人员分级明确，对肺功能报告进行分级审核，终身报告方可进入HIS； 2.具有报告驳回与点评功能； 3.具有报告辅助判读功能； 4.报告审核具有电子签名。
| 5.5 | 自动质控 | •根据肺功能指南要求，对肺功能检查报告自动质控评级，供临床参考；
| 5.6 | 信息扫码自动录入 | 1.在预约补录基础上，患者信息扫码自动录入，减少科室工作量和录入错误率； 2.适配不同的检查设备，将患者信息填写至不同检查设备的患者信息界面；
| 5.7 | 定标报告电子存储 | 设备每天定标后，定标报告存入数据库，后期可进行查询；
| 5.8 | 系统具有可拓展性 | 系统预留接口，后期根据业务需要，可对接第三方平台和设备，建立呼吸肺功能数据平台。
| 5.9 | 工作量统计功能 | 1.根据操作者、审核者统计个人工作量； 2.根据开单科室统计各科室检查工作量； 3.根据不同医嘱统计各功能模块检查情况； 4.根据开单医生统计医生开单量； 5.统计科室收入，进行月份、年份横向比对。
| 5.1 | 身高体重自动录入功能 | 配有带有传输功能的身高体重秤，身高、体重测量后自动传输到预约补录界面；
| 5.11 | 预约补录功能 | 1.对于HIS系统中患者不完善信息进行补录； 2.对接院内预约平台，实现患者预约信息推送。
| 5.12 | 叫号功能 | 1.患者在报告台，扫描申请单上的条形码，自助排队； 2.根据患者检查项目，系统自动选择队列，让检查项目与肺功能仪做到匹配，最大限度优化叫号； 3.具有过号顺延机制； 4.具有优先叫号机制。
| 5.13 | 电子调查问卷 | 具有电子调查问卷，问卷内容可个性化定制。问卷内容与肺功能检查数据汇总后可查询导出，有利于呼吸慢病患者管理及为科研项目提供数据支撑。
| 5.14 | 用户管理 | 1.对用户添加、删除、停用、密码重置； 2.用户电子签名维护； 3.可实现对人员访问权限按等级赋权，同时对部门进行管理。
| 5.15 | 软件具有兼容性 | 可对接现有肺功能仪、一氧化氮检测仪、运动心肺、睡眠监测等，并能够支持以后所购买的其他相关设备。
| 6 | 售后服务
| 6.1 | 保修年限 | 验收合格后，提供不少于三年免费质保。
| 6.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 巡检范围：服务器巡检；客户端巡检； 巡检周期：每月电话回访，三个月上门维护。 巡检内容： 1.系统运行日志的监控，平台内存，硬件负载，端口运行状态检查； 2.系统运行状态先关信息的记录； 3.数据库相关服务信息的检查；
| 6.3 | 维修响应时间 | 半小时响应，必要时2个小时到现场，4个小时解决问题。
| 6.4 | 设备软硬件升级服务 | 保修期内免费升级。
| 6.5 | 维保团队要求 | 1.有2专人负责； 2.团队要求有研发、实施能力，能够及时处理故障;软件研发人员具有软件开发工程师证书的提供证书复印件，并提供该人员在投标公司近三个月社保缴费证明。 3.北京地区有售后服务团队，提供售后服务网点及售后服务人员名单。项目经理或项目负责人如有 PMP 证书,需提供证书复印件及该人员在投标公司社保缴费证明。 4.为保证后期医学数据有效挖掘、分析、科研，投标公司人员如有医师证或高级数据分析师证人员，提供该人员证书复印件及在投标公司近三个月社保证明。
| 7 | 培训 | 提供临床科室及信息中心相关人员2次培训，每次培训时间不少于2小时。
| 8 | 交货期 | 合同签订后60日内交货。
| 9 | 付款方式 | 签订合同货到后付30%；验收合格后付65%；验收合格一年后付5%。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表