## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 移动式C形臂X射线机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 245
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 应用于外科手术透视使用的移动式C型臂X射线机
*2 | 资质认证 | 同时具备NMPA（CFDA）认证、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | C形臂架构
3.1.1 | 最大垂直升降距离(电动) | ≥430mm
3.1.2 | 最大水平移动距离 | ≥200 mm
3.1.3 | 沿轨道旋转范围 | ≥ (- 40°到 + 90°)
3.1.4 | 轴向旋转 | ≥±190°
3.1.5 | 左右摆角 | ≥±12°
3.1.6 | 影像增强器到焦点距离 | ≥1000 mm
3.1.7 | C臂开口径 | ≥780 mm
*3.1.8 | C臂深度 | ≥720mm
3.1.9 | 一体化刹车系统 | 具备
3.1.10 | 单手柄方向控制系统 | 具备
3.1.11 | 色彩引导运动控制 | 具备
3.2 | X线发生器
*3.2.1 | 最大输出功率 | ≥2.5KW
3.2.2 | 最大电压 | ≥110KV
*3.2.3 | 脉冲透视最大电流 | ≥24mA
3.2.4 | 最大脉冲频率 | ≥30帧/秒
3.2.5 | 最小脉冲频率 | ≤0.5 帧/秒
3.2.6 | 最短曝光时间 | ≤ 7ms
3.3 | 球管
·3.3.1 | 球管焦点 | 小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm
·3.3.2 | 阳极热容量 | ≥100kHU
3.3.3 | 阳极散热率 | ≥40kJ/min
3.3.4 | 阳极靶角 | ≤9º
·3.3.5 | 球管热容量 | ≥1.1MHU
3.3.6 | 阳极滤过片 | ≥3mm Al
3.4 | 影像增强器
3.4.1 | 影像增强器视野 | ≥9英寸 可变野
·3.4.2 | 影像增强器中心分辨率 | ≥6.8 LP/mm
3.4.3 | 图像采集矩阵 | ≥1024×1024
3.4.4 | CCD旋转角度 | ≥±360°
3.5 | 准直器及滤线栅
3.5.1 | 矩形准直器 | 具备
3.5.2 | 狭缝准直器 | 具备
3.5.3 | 无射线数字图像旋转 | 具备
3.5.4 | 滤线栅栅比 | ≤1/8
3.5.5 | 滤线栅密度 | ≥40线/cm
3.6 | 监视器
·3.6.1 | 监视器 | ≥19吋医用级显示器2台
*3.6.2 | 最大亮度 | ≥700cd/m2
3.6.3 | 对环境光亮度自动补偿功能 | 具备
·3.6.4 | 配备原厂显示器台车 | 具备
3.7 | 数字图像处理
3.7.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转 | 具备
3.7.2 | 实时边缘增强功能 | 具备
3.7.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 | 具备
·3.7.4 | 实时动态降噪功能 | 具备
·3.7.5 | 实时去除运动伪影功能 | 具备
·3.7.6 | 实时金属修正功能 | 具备
·3.7.7 | 实时软组织修正功能 | 具备
3.7.8 | 自定义窗位调节范围 | 具备
3.7.9 | 自定义边缘增强范围 | 具备
3.7.10 | 图像同屏显示 | ≥16幅
3.7.11 | 剂量智能管理系统 | 具备
·3.7.12 | 综合剂量降低技术 | 具备
·3.7.13 | 图像剂量三级可调 | 具备
·3.7.14 | 最后一幅图像自动冻结功能LIH | 具备
3.7.15 | 窗口操作界面 | 具备
3.7.16 | 图形化显示按键 | 具备
3.7.17 | 台车工作站与C臂之间连接线长度 | ≥8.5m
3.8 | 图像资料存储系统
·3.8.1 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） | ≥300000幅
·3.8.2 | USB导出功能 | 具备
*3.8.3 | 光盘刻录功能 | 具备
*3.9 | 设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 | 具备
*4 | 配置需求
4.1 | C形臂主机 | 1套
4.2 | 标准工作站 | 1套，含台车1台
4.3 | 高清显示器 | 2台，尺寸≥19英寸
4.4 | 标准脚闸 | 1套
4.5 | UPS不间断电源 | 1台，保证工作站工作时间≥20分钟
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥10年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量（姓名、电话）
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。