## 后勤类通用物资技术需求确认表
技术需求表（ 科研设备）
项目名称 | Airyscan硬件检测器 |  | 单价 （万元） | 148 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 148
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 搭载在激光共聚焦显微镜上使用，提高信噪比、分辨率的同时提升图像采集速度
| *2 | 配置要求 | 超高分辨率成像模块
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | R 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 能和现有的激光共聚焦兼容使用
| 2 | 企业资格 | 无
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 1.供应商应具有专门产品培训的技术中心；在北京备有常规配件库。 2.供应商在北京具备技术支持，负责仪器使用中疑难问题解答；在北京具备工程师（硕士及以上学历，工作3年以上），负责仪器维护保养和故障排除。保修期内免费提供用于技术交流、前沿技术讲座，可免费联合开发新应用。 | [5 empty] | ≥
| 2 | 性能指标
| •2.1 | 面阵列检测器 | 采用≥30个磷酸砷化镓（GaAsP）组成
| 2.2 | 超高分辨率成像可使用激光器波段 | 405nm，488nm，561nm，594 nm，639nm
| 2.3 | 超高分辨率成像速度 | ≥4幅/秒 （512*512像素）
| 2.4 | 超高分辨率快速模式成像速度 | ≥20幅/秒 （512*512像素）
| •2.5 | 超高成像分辨率 | XY方向≤90nm，Z方向≤270nm
| 2.6 | 通道 | 具有蓝绿、绿红、红及近红等多通道成像功能，双通道成像无需切换荧光滤片
| 2.7 | 荧光染料选择 | 已配置的激光器所激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像，无需选择特定的荧光染料。
| 2.8 | 超高分辨率成像深度 | 同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。
| 2.9 | 针孔 | 超高分辨率成像时，针孔≥1.25AU;
| 2.1 | 物镜 | 所有物镜均可用于超高分辨率成像。
| 2.11 | 样品要求 | 可使用低激光功率对活样品及光敏感样品温和成像
| 2.12 | 自动校准 | 可自动校准，以确保最佳性能
| 2.13 | 扫描模式 | 多种扫描模式可选，匹配不同的应用方向，以获取最佳数据结果。
| 3 | 售后服务
| *3.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| •3.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后3个月交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表