## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 微滴式数字PCR系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 170
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用微流体芯片式的数字PCR系统，可完成对于低丰度靶标、复杂背景中的靶标、等位基因变异 (SNPs) 等实现高通量、高灵敏度、高分辨率检测。
·2 | 资质认证 | 厂家具备ISO9001,ISO13485, ISO14001认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 整体运行时长 | 从微滴生成、40个循环的PCR扩增、信号读取到出具实验结果，整个过程在一台设备完成，时间≤1.5小时，提供软件截图证明
*3.2 | 全自动一体化系统 | 将液滴生成、液滴扩增和信号采集集成到一体化仪器中，无需另配PCR扩增仪和液滴生成设备以及信号采集设备
·3.3 | 荧光通道数 | 5色荧光通道，FAM, SYBR Green, EvaGreen, VIC/HEX, JOE, CY3, TAMARA, ABY, ROX, JUN, TYE655, CY5, Texas Red（需提供五个荧光通道成像数据说明以及各荧光微滴原始图像）
*3.4 | 滤光片 | 5个激发光滤光片和5个检测滤光片，激发波峰和发射光波峰一一对应，分别是蓝色：466nm／520nm，绿色：514nm／560nm，黄色：549nm／589nm，红色：589／625nm，深红色，630／684nm
·3.5 | 光学检测器 | CMOS或者CCD
*3.6 | 激发光源 | 高功率3个LED光源，分别是红色LED光源，绿色LED光源和蓝色LED光源
·3.7 | 信号采集方式 | 所有微孔同时采集荧光，不同孔之间不存在时间差
3.8 | 微滴数量 | 每个样品的反应体系分为≥20,000个纳升级的微滴，每块芯片板可以产生≥320000个独立反应单元
3.9 | 防污染方式 | 全自动一体化操作，样本始终保持密封状态，没有任何开盖或转管过程，防止形成气溶胶防止污染。
*3.10 | 质控通道/染料 | PCR前和PCR后分别拍照，对比扫描结果，可根据ROX染料的荧光信号强度评判所有微孔内液滴是否正常生成，非正常液滴予以排除分析，去除假阳性结果
·3.11 | 具备快速简便工作流程 | 将液滴生成,液滴扩增和数据分析集成到一体化仪器中, 只需 5 分钟手动操作即可上机运行，实现在 1.5 小时内从样本 到数据结果的快速简便工作流程。
*3.12 | 微孔液滴生成 | ≤9微升反应体系／样本，采用微流体阵列式芯片板进行液滴制备,该芯片板利用微注射成型技术，微孔液滴生成率不低于95%
·3.13 | 微滴反应体积 | ≤0.5nL/微孔
·3.14 | 样品/反应通量 | 样本通量灵活，一次可以做4个,8个,12个,或16个样本，一块芯片板可以分1-4次使用
·3.15 | 分析软件 | 软件可控制仪器运行且分析实验结果，可编辑板面布局、荧光通道和热循环程序等参数，可以快速运行实验。设置后，可以保存和重新加载特定程序。检测结果提供可视化的液滴散点图和直方图。结果可以CSV或.PNG格式导出
3.16 | 审计追踪功能 | 具有SAE模块即安全、审计和电子签名功能，符合FDA 21 CFR 11 合规性要求
3.17 | 数据传输 | 实验数据可通过U 盘拷贝分析，可以通过电脑直接分析
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 1.数据分析软件 1套 2.引物探针设计软件 1套
4.2 | 硬件 | 1.全自动数字PCR仪 1台 2.电脑 1套 UPS稳压电源1台
5 | 安装要求 | 厂家负责免费安装调试
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。