## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高密度脑电图仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 20 | 100
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 | 高密度高级脑电测试系统通过不小于130通道EEG采集与记录大脑在一段时间内自发进行的电活动。可用于包括心理学、运动医学、功能评估、脑机接口等的研究
2 | 技术和性能参数名称
2.1 | 脑电主机放大器
*2.1.1 | 通道 | 单体放大器≥130通道EEG采集
2.1.2 | 采样速率 | ≥ 8000Hz
2.1.3 | 采样范围 | ≥±300 mV
2.1.4 | 放大器噪声 | ≤1µV RMS
2.1.5 | 输入阻抗 | ≥1GΩ
2.1.6 | A/D转换 | ≥24bit
2.1.7 | 频带宽度 | ≥（0-2000）Hz
2.1.8 | 增益 | ≥10db
*2.1.9 | 放大器要求 | 单体放大器不可拆分，严格确保所有通道脑电信号采集的同步性和一致性
2.1.10 | 放大器预留高密度经颅直流电刺激功能接口 | 支持
2.1.11 | 数据传输方式 | 以太网和WiFi传输
·2.1.12 | 放大器内置电池 | 无电源的情况下测试使用续航时间≥4h
2.1.13 | 外部数据通讯 | 支持太平洋标准时间Chronos（PST Chronos）控制器进行数据Marker标记
2.1.14 | 事件相关电位（ERP）刺激控制 | 具备
2.1.15 | 放大器内置 Nano CPU | 具备，支持本地数据实时处理
·2.1.16 | 主机重量 | ≤2kg
2.1.17 | 数据存储位置 | 放大器和服务器
3 | 脑电帽
·3.1 | 脑电帽基本要求 | 采用五边形模块化设计
3.2 | 佩戴方式 | 采用可调整松紧度的颌下绑带设计
3.3 | 导电方式 | 以海绵与头皮接触，生理盐水溶液作为导电媒介，不使用导电膏 |  |  |  | 建议删除
3.4 | 阻抗 | ≤50 Kohms（头皮接触位置）
3.5 | 脑电帽噪音 | ≤1μV RMS
3.6 | 脑电帽尺寸 | 支持定制
3.7 | 电极材料 | 氯化银包裹碳填充ABS塑料
*3.8 | 电极及通道数 | 每个脑电帽包含≥130导联电极线和1个≥130通道接口
3.9 | 直流偏置误差（DC偏移量） | ≤5mV
·3.10 | 单次生理盐水浸润后连续记录时间 | ≥3h
·3.11 | 准备时间 | 完成130通道电极降阻抗至≤50 Kohms，并完成佩戴的时间≤15分钟
4 | 脑电采集分析软件
·4.1 | 基本要求 | 可同时记录分析130和280导联脑电信号
4.2 | 事件与数据记录 | 自动识别、分离、记录反应代码和刺激代码
4.3 | 实时电阻检测 | 具备
4.4 | 软件同步性 | 系统自动校准并同步放大器、刺激呈现系统和脑电采集数据
4.5 | 数据处理 | 具备数据滤波、数据重组、去除眼电干扰及伪迹剔除等功能
5 | 刺激呈现系统
5.1 | 实验设计软件 | 实验设计、生成、运行、收集数据、编辑和预处理分析数据；实现声音、文字、图片等不同类型刺激呈现。
5.2 | 采集方式 | 连续或分段采集
5.3 | 刺激信号采集 | 刺激与采集系统之间通过网线通信，可以实时地将行为数据等刺激信息与EEG同步；反应时间、正确率等信息可以自动存储到EEG记录文件，可以按多种条件进行分段
5.4 | 刺激呈现主机 | 主机品牌：Dell或Lenovo或ThinkStation，≥Intel品牌i5或以上CPU，≥4G内存，≥1T SSD固态硬盘，≥21寸液晶显示器 2个，分屏器1套，Windows系统
6 | 本地化云服务器
6.1 | 电脑工作站 | 工作站品牌：Dell或Lenovo或ThinkStation，性能配置要求≥64GB RAM内存, ≥2TB SSD固态硬盘, ≥1个Intel品牌不劣于i5-12600K的CPU中央处理器，以太网接口，WiFi接口。
·6.2 | 软件平台 | 集成Jupyter Notebooks编程工具，可直接进行EEG、MEG和ERP等分析。
6.3 | 数据库 | 结构化数据存储，具备用户身份验证、审计、查询、分析等功能。
·6.4 | 操作界面 | 通过网络浏览器调取
*6.5 | 软件秘钥 | 同时可以进行≥10个研究者进行查看检查和分析，以及≥3个研究者进行溯源分析
*7 | D-LAB软件插件 | 具备
8 | 头部运动传感器
8.1 | 重量及尺寸 | 可获取头部数据，输出四元素&欧拉角、3轴加速度数据、3轴陀螺仪数据、3轴磁力计数据等原始数据，≤12g，≤40*30*10mm
8.2 | 电池续航能力 | ≥6小时
8.3 | 延迟 | ≤30ms
8.4 | 采样率 | ≥800Hz
8.5 | 数据输出方式 | Bluetooth 5.0
8.6 | 支持建立人体模型 | 支持
·8.7 | 方向测量精度 | 静态倾斜精度≤0.5°、航向精度≤1°；动态倾斜精度≤1°、航向精度≤2°
8.8 | PC端数据采集软件 | 具备
8.9 | 配套安卓应用程序 | 具备
*9 | 配置要求 | 脑电放大器主机 1套 脑电采集软件 1套 便携式脑电穿戴套装（脑电帽大中小共3顶）1套 刺激呈现软件 1套 刺激与采集同步装置 1套 D-Lab软件同步插件 1套 运动传感器 1个 运动传感器数据采集PC端软件及安卓应用程序 1套 便携收纳箱 1个 数据存储电脑工作站 1台 刺激呈现主机 1套
10 | 售后条款
*10.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*10.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
10.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
10.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*10.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·10.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·10.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·10.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·10.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
10.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
11 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。