## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 转运呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 专用急救和转运呼吸机，适用于50ml以上潮气量患者的通气支持
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA认证和CE认证，或同时具备CFDA认证和FDA认证，设备满足航空器环境下使用要求（要求出具适航认证）
3 | 技术和性能参数
3.1 | 通气模式（插管） | 容量控制模式、同步间歇指令模式、压力支持模式
3.2 | 通气模式（无创面罩） | 容量控制模式、同步间歇指令模式、压力支持模式
·3.3 | 通气模式 | 双水平气道正压通气模式
3.4 | 工作方式 | 气动电控或电动电控
3.5 | 潮气量 | （50—2000）ml，最大误差±40ml或±20%
3.6 | 通气频率 | （5—50）次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者）
3.7 | 吸/呼比设置范围 | 50:1—1:100
3.8 | 流量触发灵敏度设置范围 | （1—15）L/ min
·3.9 | 氧浓度 | 支持纯氧通气和空氧混合，具备“连续可调节”功能
3.10 | PEEP设置范围 | （0－20）cmH2O
3.11 | 吸气压力支持 | （3－55）cmH2O
3.12 | 最大峰值流量 | ≥80 升/分钟
3.13 | 补偿功能 | 自动泄漏补偿功能
3.14 | 报警功能 | 至少具备分钟通气量、气道压力、氧气浓度、窒息等报警功能
*3.15 | 自动选择切换气源功能 | 可同时或单独连接钢瓶和设备带气源,可自动选择切换使用不同气源，确保连续供气
3.16 | 特殊环境适应 | 海拔补偿功能（可用于飞机转运）
3.17 | 防水 | IPX4级，防泼溅
3.18 | 防震 | 通过EN1789认证
·3.19 | 可用温度 | 可用于低温（-20至50摄氏度）现场救护，转运
3.20 | 显示器 | (4-6)英寸
3.21 | 整机重量 | ＜6Kg（含电池）
3.22 | 后备电池 | 断电后使用时间≥9h
3.23 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求（每台/套） | 主机1台、病人管路1条、2L氧气瓶（可用于航空转运、资源自动转换系统（包括连接气瓶和中央供气的管路）1瓶、一体化设计连接支架系统1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。