## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动蛋白分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于免疫球蛋白、C反应蛋白等特定蛋白检测项目，对心血管疾病、自身免疫性疾病、炎症等辅助诊断
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，CE认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 测试速度 | ≥160测试/小时
·3.2 | 抗原过量检测项目 | ≥10项
3.3 | 样本位 | ≥50个，可连续进样
3.4 | 试剂位 | ≥20个，并有低温封闭试剂仓
3.5 | 样本类型 | 血清，血浆，尿液，脑脊液等
·3.6 | 光源 | LED光源和激光光源共用
·3.7 | 光学系统 | 具备双波长光源
3.8 | 反应杯 | ≥30个
·3.9 | 项目扩展功能 | 具有常规检测通道和和科研通道，可使用开放试剂，开放通道≥35个
·3.10 | 方法学 | 散射比浊法和透射比浊法
3.11 | 定标 | 单点确认定标
3.12 | 可检测项目 | 包括免疫球蛋白类，C3，C4，补体等蛋白检测，以及炎症蛋白监测等
·3.13 | 空白对照功能 | 具备
·3.14 | 结果溯源性 | 仪器原厂配套试剂、校准品和质控品，并有完整的溯源体系，结果可溯源至IFCC或NIST或WHO等权威组织的参考系统。
*3.15 | 管理软件 | 可与本医院LIS/HIS系统相连
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机一套，工作站一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。