## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 245
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血清、血浆、尿液、脑脊液等生化项目标本检测
*2 | 资质认证 | NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 工作速度
3.1.1 | 分析单元 | 单模块比色法速度≥2000测试/小时，且单套比色法速度≥4000测试/小时,按总测试速度排序打分
3.1.2 | ISE单元 | 单模块电解质测试速度≥800测试/小时
3.2 | 工作方式 | 随机任选分立式
3.3 | 分光器 | 光栅后分光系统，光栅保用10年以上
3.4 | 检测方法 | 终点法、两点法、速率法等方法
3.5 | 反应时间 | 厂家自报
3.6 | 控温精度 | 37℃±0.1℃
3.7 | 可以监测整个反应过程，可以看到反应曲线 | 具备
3.8 | 稀释复查 | 具有前稀释功能，可进行样品增减量的自动复查
3.9 | 校准品稀释 | 具有校准品自动稀释功能
3.1 | 光度计线性范围 | 0-3.0ABS
3.11 | 项目设置组合分析功能 | 具备
3.12 | 加样针具有安全保护装置 | 探针防撞装置，液面自动探测
3.13 | 样本系统
3.13.1 | 进样方式 | 轨道式
3.13.2 | 样本位 | ≥300
3.13.3 | 最大样品量 | ≤35ul，样品量要达到0.1ul步进
3.13.4 | 对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能 | 具备
3.14 | 样本间携带污染率 | ≤0.1PPM
3.15 | 最大试剂量 | ≤270ul，以1ul步进
3.16 | 最小反应量 | ≤150 ul
*3.17 | 试剂 | 试剂通道全部开放，企业承诺所有试剂通道均可开放为投标仪器品牌之外的任意品牌生化试剂（提供企业承诺函原件）
3.18 | 检测试剂剩余量并提示更换试剂盒的功能 | 具备
3.19 | 样本装载 | 多种规格原试管或样品杯可混合使用
3.20 | 软件多个水平质控品的分析功能 | 具备
3.21 | 可用鼠标，键盘或触摸屏等方式进行操作 | 具备
3.22 | 可以设置自动执行日常维护、保养程序 | 具备
3.23 | 急诊检测 | 自主设置急诊位
3.24 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求 | 全自动生化分析仪主机 5套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。