## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生化自动化流水线（生化免疫自动化流水线、生化自动化流水线） |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于检验科生化、免疫样本的检测，在线连接生化分析仪、免疫分析仪等全自动分析仪
2 | 技术和性能参数
2.1 | 样本前处理系统
*2.1.1 | 基本要求 | 用于检验科生化、电解质分析样本进样、开盖、分杯处理及离心操作
2.1.2 | 上样方式 | 原始管直接上机，无需人工摆放样品架
2.1.3 | 工作模式 | 在线
*2.1.4 | 单个进样模块样本处理能力 | ≥1000管/小时 |  |  |  | 量化
2.1.5 | 急诊检测功能 | ≥100项
2.1.6 | 至少支持13*75mm、13*100mm两种规格样本管，可混用 | 具备
·2.1.7 | 进样区样本装载量 | ≥600样本，可连续进样 |  |  |  | 量化
·2.1.8 | 单机常规样本上载位 | 具备
·2.1.9 | 出样单元容量 | ≥800管 |  |  |  | 量化
2.1.10 | 能与LIS系统双向传输 | 具备
2.1.11 | 具备自动去盖功能，处理速度 | ≥1000管/小时 |  |  |  | 量化
*2.1.12 | 离心处理能力
2.1.12.1 | 单模块离心处理能力 | ≥300管/小时 |  |  |  | 量化
2.1.12.2 | 总离心处理能力 | ≥900管/小时 |  |  |  | 量化
2.1.13 | 离心温度可调 | 具备
·2.1.14 | 具备样本智能分杯功能，原始管分杯速度 | ≥300管/小时 |  |  |  | 量化
·2.1.15 | 单支原始管最大可分杯数 | ≥10杯 |  |  |  | 量化
2.1.16 | 开盖方式 | 螺旋开盖
2.1.17 | 可智能识别样本是否需要开盖 | 具备
2.2 | 样本传输轨道系统
*2.2.1 | 基本要求 | 用于检验科生化、电解质分析样本的传输
2.2.2 | 至少为双向轨道，具有样本返回功能及在线定位功能 | 具备
2.2.3 | 轨道因维护保养或故障需停止时，各分析单元均可独立工作 | 具备
2.2.4 | 轨道需预留生化分析仪升级接口 | 具备 |  |  |  | 量化
·2.2.5 | 轨道速度 | 轨道速度≥2000管/小时
*2.2.6 | 中标供应商及相应生产制造企业负责现场勘验及组合设计 | 具备
2.3 | 样本后处理存储系统
*2.3.1 | 基本要求 | 用于检验科生化、电解质分析样本封膜或加盖及存储操作
·2.3.2 | 自动封膜或加盖，封膜/加盖处理速度 | ≥800管/小时 |  |  |  | 量化
2.3.3 | 后处理存储系统的存储容量 | ≥20000样本 |  |  |  | 量化
2.3.4 | 至少支持13*75mm、13*100mm两种规格样本管，可混用 | 具备
2.3.5 | 存贮温度 | ≤8℃
2.3.6 | 后处理可进行样本存储、加盖、丢弃、去盖及复查等功能，全程自动化监控运行 | 具备
2.3.7 | 若遇软硬件故障时可人工取出样本 | 具备
*2.4 | 与本包其他设备联机使用 | 具备
2.5 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*3 | 配置需求 | 生化免疫自动化流水线 2套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。