## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪(小) |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于急诊生化和电解质检测
*2 | 资质认证 | NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测试速度 | 单模块比色法≥800测试/小时，离子选择电极法≥400测试/小时 |  |  |  | 量化
3.2 | 样本量最大值 | ≤35ul/项目
3.3 | 最大试剂量 | ≤300ul/项目
3.4 | 最小反应总体积 | ≤120ul/项目
3.5 | 反应温度 | 37℃±0.1℃
3.6 | 样本种类 | 血清、血浆、尿液、脑脊液或其他标本
3.7 | 分析方法 | 终点法、两点法、速率法
3.8 | 光源 | 卤素光度计灯，使用寿命≥800小时
3.9 | 波长范围 | 340-800nm（提供≥12个常用波长）
3.1 | 分光系统 | 光栅后分光系统
3.11 | 比色杯 | 石英玻璃比色杯或UV光学比色杯
3.12 | 样本装载 | 多规格原试管或样品杯可混合使用
3.13 | 试剂装载 | 分离式冷藏试剂仓，R1+R2≥80个
*3.14 | 试剂使用 | 试剂开放
*3.15 | 溯源一致性 | 与本包的生化分析仪(高速)为同一品牌
3.16 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求 | 全自动生化分析仪主机 2套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  | 量化
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。