## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 婴儿培育箱（极低体重儿） |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 160
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 应用于极低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养保育
*2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证1 | 具备CFDA认证
·2.2 | 资质认证2 | FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 温控模式 | 伺服控制，手动控制
3.2 | 温控范围 | 箱内温度控制范围:（23.0-37.0）℃， 皮肤温度控制范围:34.0-37.5℃
3.3 | 温控精度 | 箱温精度±0.3℃ 肤温精度±0.3℃
3.4 | 温控要求 | 智能温控系统，独立双电脑交叉温控工作模式
3.5 | 风帘系统 | 具有内循环风帘系统和可自动启动的垂直风帘系统，空气流速≤10m/s
3.6 | 湿度控制模式 | 伺服控制
3.7 | 湿度控制范围 | （40-95）%
3.8 | 湿度控制精度 | ±10%
3.9 | 最大湿度 | 当室内相对湿度50%，室内温度25℃，箱内温度设定值为37℃时，箱内最大湿度≥95%
·3.10 | 加湿系统 | 加湿系统可完全拆出清洗消毒，加湿无冷凝水形成
3.11 | 床垫 | 压力分散床垫，可前后推拉
3.12 | 整机结构 | 可徒手拆卸，导轨系统可轻松安装输液架、仪器架
·3.13 | X光探测器槽位 | 可外置X光片盒，无需开启培育箱门
3.14 | 床垫倾斜功能 | 具备
·3.15 | 静音要求 | 最高噪音≤40dB，打开湿化器≤44分贝
3.16 | 升降功能 | 床体可电动升降
3.17 | 温度报警 | 加热器件有温度过热报警
3.18 | 双锁设计 | 具备
·3.19 | 过滤器 | 外置气动静电过滤器
3.20 | 抗菌防护 | 双层箱体，具有纳米抗菌涂层
3.21 | 静电防护 | 具备防静电功能
3.22 | 显示屏 | 触摸屏，可左右位置互换，高度和角度任意调节
·3.23 | 夜间模式 | 自动切换明、暗
3.24 | 报警及安全指示 | 超温、断电报警装置、传感器故障、风道故障、设置温度失灵、系统故障、湿度传感器、低水位、无水、水槽脱离、设置湿度报警
3.25 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、加湿槽1个、肤温探头各1个，过滤片5片
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。