## 正式格式版
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声刀系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于开放手术和腔镜手术的超声切割和止血功能
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
*3.1.1 | 超声止血功能 | 具备
·3.1.2 | 双极电凝功能 | 具备
3.1.3 | 功率调节 | 具备
3.1.4 | 自检功能 | 具备
3.1.5 | 显示及报警 | 功率大小的档位显示，并具有声、光报警功能
3.2 | 手柄
3.2.1 | 智能芯片 | 具备
3.2.2 | 刀头通用性 | 具备
3.2.3 | 手柄个数 | 长、中、短至少各1个
3.2.4 | 手柄连接 | 刀头手柄分离式连接
3.3 | 刀头
*3.3.1 | 基本功能 | 具备切割、止血、抓持、分离等功能
·3.3.2 | 最大血管闭合直径 | ≥7mm
3.3.3 | 工作频率 | (55.5±2)kHz
·3.3.4 | 工作面 | 至少包含锐面、钝面、平面等
3.3.5 | 刀头种类 | ≥3种
·3.3.6 | 消毒功能 | 可熏蒸及浸泡消毒灭菌
·3.3.7 | 刀头360°旋转功能 | 具备
*3.4 | 脚踏 | 具备
3.5 | 触摸屏操作功能 | 具备
*4 | 配置需求 | 主机1台、电源线1个、脚踏1个、换能器1个、手柄1套、台车1个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥10年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。