## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 病人监护仪（呼末二氧化碳监测） |  | 总数量（台/套） | 3台 | 预算总金额（万元） | 63
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 集成二氧化碳描记仪和脉搏血氧饱和度监护仪，提供呼出和呼入二氧化碳浓度、呼吸频率、脉搏血氧饱和度和脉率监护，适用于新生儿、小儿和成人患者。
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证 | 具备CFDA
·2.2 | 资质认证 | FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 重量 | ≤4kg
·3.2 | 屏幕 | ≥6英寸
3.3 | 跟踪速度 | ≥4种速度可选
3.4 | 趋势储存量 | ≥8000 个点储存，储存解析度可选
3.5 | 趋势显示 | 具备图形显示和视图表格式显示，≥3种解析度
3.6 | 电池运行 | ≥2.5h使用时间
3.7 | 指示患者模式 | 模式≥5种，其中儿童模式≥3种
·3.8 | CO2单次采样量 | ≤15μl
*3.9 | 气体管内流速 | ≤50ml/min
*3.10 | 采样方式 | 无创口鼻采样方式，适用于非插管患者
·3.11 | 便携式一体化呼末监测设备（设备类型） | 便携式一体化呼末监测设备
3.12 | CO2、etCO2测量范围 | ≥ 5-150 mmHg
3.13 | FiCO2测量范围 | ≥ 5-150 mmHg
·3.14 | CO2准确度 | 0-40 mmHg≤±2mmHg， 40-150 mmHg：±（读数的5%+0.08×（预期读数：mmHg -39mmHg）
3.15 | CO2波形解析度 | ≤0.1 mmHg
3.16 | EtCO2、FiCO2解析度 | ≤1mmHg
3.17 | 呼吸频率范围 | 0-150 bpm
3.18 | 波形采样率 | 对于二氧化碳波形图，≥20Hz；对于SpO2，≥70Hz
3.19 | SpO2测量范围 | 0-100%
3.2 | SpO2婴儿/新生儿准确度 | SpO2 范围70% - 100% ≤± 3%
3.21 | 脉搏率范围 | 20-250 bpm
3.22 | 智能呼吸分析警报 | 具备
3.23 | 脉氧智能误报警功能 | 具备
3.24 | 每小时呼吸暂停次数和氧减指数 | 具备
3.25 | 综合肺指数趋势图及双级别报警 | 具备
3.26 | 警报设置 | 具备无呼吸报警；可调节警报限制SpO2上下限、脉搏率上下限、EtCO2上下限、RR上下限、综合肺功能过低报警
3.27 | 患者警报 | 具备≥3种警报级别
3.28 | 报警及安全指标 | 具备声光报警
3.29 | 数据导出功能 | 具备USB输出，可将患者数据传输到USB闪存设备，具备RS-232端口用于数据传输
3.3 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，热敏打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。